深圳市卫光生物制品股份有限公司

实验室信息管理系统（LIMS）项目

招标文件

（招标编号：WG-202005-008）

深圳市卫光生物制品股份有限公司

二○二〇年

目　录

第一册

第一章　投标人须知…………………………………………………………（4－14）

一、说明

1.招标人及资金来源　2.招标机构及合格的投标人　3.合格的货物和服务　4.投标费用　5.踏勘现场

二、招标文件

6.招标文件构成　7.招标文件的澄清　8.招标文件的修改

三、投标文件的编制

9.投标的语言10.投标范围及投标文件中计量单位的使用11.投标文件构成12.投标文件的编写13.投标报价14.证明投标人合格和资格的文件15.证明服务、货物和工程的合格性和符合招标文件规定的文件16.投标有效期17.投标文件的式样和签署

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记　20.投标样品　21.投标截止期　22.迟交的投标文件　23.投标文件的修改和撤回

五、开标与评标

24.开标　25.评标委员会和评标方法　26.投标文件的初审　27.评标方法和定标原则28.与招标机构和招标人的接触

六、异议与投诉

29.询问   30.异议   31.投诉

七、授予合同

32.确定中标供应商   33.中标结果公示  34.接受和拒绝任何或所有投标的权力  35.中标通知书   36.签订合同  37.合同的履行

第二章　合同条款…………………………………………………………（15－19）

1.定义 2.服务内容 3.知识产权 4.服务时间 5.人员配备 6.付款方式 7.违约赔偿 8.不可抗力 9.税费 10.合同争议的解决 11.违约解除合同 12.破产终止合同 13.转让和分包 14.合同修改 15.通知 16.计量单位 17.适用法律 18. 合同生效及其他

第三章　合同格式……………………………………………………………（20-21）

第四章　投标文件格式……………………………………………………（22－43）

第一部分 投标函

一、投标函

第二部分 资格证明文件

二、资格条款偏离表

三、关于资格的声明函

资格证明文件格式1：法定代表人证明书

资格证明文件格式2：法定代表人授权委托书

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

五、投标人综合概况简表

六、近三年经营业绩一览表

七、其它重要事项说明及承诺

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

九、技术方案

技术方案附件1：实施本项目的有关人员资料表

第五部分 价格部分

十、开标一览表

十一、投标分项报价表

开标文件（投标文件独立封装部分）

开标文件制作说明

第五章　附件………………………………………………………………（44－46）

附件1：询问函

附件2：异议函

第二册

第六章　投标邀请……………………………………………………………（48-49）

第七章　投标资料表………………………………………………………（50－53）

第八章　合同资料表…………………………………………………………（54-55）

第九章　用户需求书………………………………………………………（56－108）

服务类招标文件第一册

第一章　投标人须知

一、说明

- 招标人及资金来源

  - 招标人名称见本招标文件第二册第七章投标资料表。

  - 招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项，资金来源见投标资料表。

- 合格的投标人

  - 合格的投标人

    - 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可投标。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供应商才能参加投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

    - 投标资料表要求的其他条件。

- 合格的服务和货物

  - 合格的服务是指投标人提供的，符合中华人民共和国规定的相关规定或行业标准及招标要求。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

  - 如有必要，招标机构将按投标资料表所述组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

  - 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标机构和招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，分两册。第一册的内容是招标文件的通用条款，第二册是对具体招标项目的说明、补充、完善和对第一册的修改等。第一册与第二册内容不一致时，以第二册内容为准，其中第九章《用户需求书》内容与其他章节不一致时，以《用户需求书》书为准。各册的内容如下：

第一册

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 合同格式

第四章 投标文件格式

第五章 附件

第二册

第六章 投标邀请

第七章 投标资料表

第八章 合同资料表

第九章 用户需求书

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在投标资料表中所述投标截止期十日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复以投标人须知8.2所述方式发给每个购买招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。（另有规定除外）

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间15天前，招标机构和招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。澄清或修改时间不足15天的，招标机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。（另有规定除外）

  - 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标文件的修改均在深圳市卫光生物制品股份有限公司网(http://www.szwg.com)以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人可适当推迟投标截止期。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用投标资料表中规定的语言书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有投标资料表中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标范围及投标文件中计量单位的使用

  - 投标人应对招标文件中“用户需求书”中所述的所有服务进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件的构成

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式制作投标文件。投标文件应包括下列部分：

第一部分 投标函

一、投标函

第二部分 资格文件

二、资格条款偏离表

三、关于资格的声明函

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

五、投标人综合概况简表

六、近三年经营业绩一览表

七、其它重要事项说明及承诺

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

九、技术方案

第五部分 价格部分

十、开标一览表

十一、投标分项报价表

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

除上述文件资料外投标人还须按投标人须知第18.2条的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

投标文件独立封装部分 开标文件

一、开标一览表

二、投标人代表身份证明文件

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及投标文件格式要求的内容完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

  - 投标人应在开标一览表上标明投标报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括要缴纳的增值税和其它税费等。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第25.6 条规定，被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 任何有选择的报价将不予接受，并将导致投标无效。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 招标文件载明接受联合体投标时，投标人才可以组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致投标无效。

  - 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

    - 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产服务能力的文件；

    - 证明投标人满足招标文件业绩要求的文件；

    - 投标资料表要求的其它资格证明文件。

- 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 上述所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 提供服务的主要技术指标或详细说明；

    - 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的开标日起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人延长投标有效期。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位印章。授权代表须经书面授权，格式见《法定代表人授权书》，并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本单独密封，在密封袋上标明“正本”字样，所有的副本另行密封，在密封袋上标明“副本”字样。然后再将所有密封袋封装在一个外层密封袋中。

  - 为方便开标唱标，投标人须制作一份单独的开标文件，开标文件应密封提交，密封袋上标明“开标文件”字样。“开标文件”由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位骑缝印章。

  - 所有的密封袋均应：

1) 清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。

2) 清楚标明投标资料表中指明的项目名称、包号（如果分包的话）、招标编号和“在(开标日期、时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。

3) 清楚标明投标单位名称并在密封袋的封装处加盖投标人公章。

  - 内层密封袋应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。

  - 如果投标文件已密封但未按上述标志封包不作废标处理，但由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担，招标机构对投标文件的误投或提前启封概不负责。

- 投标样品

  - 如有必要，招标机构可以要求投标人提供能反映货物材质或关键部分的极少部分的尺寸、价值不大的样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往招标机构领取投标样品，逾期不领，招标机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，招标机构不予负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 招标机构可以按本须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 迟交的投标文件

  - 招标机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标机构。

  - 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

五、开标与评标

- 开标

  - 招标机构在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织开标。

  - 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买招标文件的投标人的投标。

  - 在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第22条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标机构将做开标记录，并要求与会有关人员签字确认。（不适用）

- 评标委员会和评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

  - 依照有关规定，货物或服务招标采购的评标方法分为经评审的最低投标价法和综合评估法两种基本方法。评标委员会将按照投标资料表中所确定的评标方法进行评审。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议/综合评议。评审流程包括资格性检查、符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若开标一览表中单价和总价相矛盾，以投标单价为准修改总价；若开标一览表内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表为准；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的1%时，视为重大投标漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其投标总价的1%时，评标委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评审之前，评标委员将会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。例如关于、投标人资格要求、关键技术指标要求、投标报价要求和评标标准等。评标委员会审查投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

    - 资格性检查

- 1) 投标人资格

包括但不限于：①投标人资格不符合招标要求的；②投标文件中未按要求提供资格证明文件的。

2）投标人代表身份审查（不适用）

包括但不限于：①投标人代表未参加开标会；②投标人代表无有效授权；③核对投标人代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。

    - 符合性检查

- 1) 投标文件的有效性、完整性

- 包括但不限于：①投标文件的数量不符合要求的；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

- 2) 技术响应

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（※）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；⑤《技术规格偏离表》填写不明或不实的；⑥将一个包中的内容拆开投标的；⑦投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑧明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑨其他未实质性响应招标文件技术要求的。

- 3) 商务响应

包括但不限于：①招标文件加注星号（※）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑤招标代理服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有招标人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4) 投标报价（不适用）

包括但不限于：①投标报价超出预算控制金额上限的；②投标报价包含价格调整要求的。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件规定的其它情形。

    - 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

- 评标方法和定标原则

  - 经评审的最低投标价法

    - 经评审的最低投标价法，是指以价格因素确定中标候选人的评标方法，即能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。

    - 中标人的投标应当符合招标文件规定的资质、技术要求和标准，但评标委员会无需对投标文件的技术部分进行价格折算。

    - 评标委员会同时将参照本须知第25.6条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行下一步评定。

    - 推荐中标候选人原则

      - 通过资格性检查和符合性审查并同时具备以下条件的投标人应当确定为中标候选供应商或中标供应商：

（一）满足招标文件实质性要求；

（二）经评审的投标价最低。

      - 投标人按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

  - 综合评估法

    - 综合评估法是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总分由高到低排名，得分最高的投标供应商作为第一中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

    - 评标委员会同时将参照本须知第25.6条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行下一步评定。

    - 综合评审：评标委员会按照下述公式对每个通过资格性检查和符合性检查的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。综合评分的各项因素主要包括技术、价格和商务等内容，根据招标项目要求的不同，本项目的评分因素和权重分值见招标文件第二册投标资料表。

评标总得分＝（A1×J+A2×S+…An×X）；

J、S、……X分别为各项评分因素，各因素满分均为100分；

A1 、A2、A3、...An分别是各项评分因素所占的权重（A1＋A2＋A3＋…＋An＝1）；

    - 综合评审时价格分的计算方法：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

    - 推荐中标候选人原则：投标人按评审后得分由高到低顺序排序，得分高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商（1-2名）。得分相同的，按投标报价由低到高排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 其它评标方法

    - 采用上述评标方法以外的评标定标方法的，必须事先征得行政监督部门的批准，并在招标文件第二册投标资料表中作特别说明。

- 与招标机构和招标人的接触

  - 除本须知第25.4 条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构、招标人和评标委员会接触。

  - 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、异议与投诉

- 询问

  - 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向招标机构和招标人提出询问，招标机构和招标人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

- 异议

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，使自己的权益受到损害的，应当以书面形式向招标机构和招标人提出异议。

  - 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起10日内提出异议。

  - 招标机构和招标人在收到投标供应商的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。异议投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对异议内容的真实性承担责任。

- 投诉

  - 投标供应商对招标机构和招标人的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以自收到答复之日或者答复期满之日起10日内，向行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

  - 投标供应商投诉的事项应当是经过异议的事项。

七、授予合同

- 确定中标供应商

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评标价由低到高的顺序（适用于经评审的最低投标价法）/综合评分得分由高到低的顺序（适用于综合评估法）推荐一至三名中标候选人名单。招标人在收到评标报告后按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 中标结果公示

  - 为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，将在“深圳市卫光生物制品股份有限公司网”（http://www.szwg.com）进行公示中标候选人，公示期为三日。投标人如对评标结果有异议，应于公示期内以书面形式提出。若在公示期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

  - 提出异议的投标人应保证提出异议内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意异议投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其投标资格。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 在特殊情况下，招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 中标人确定并经公示后，招标人将规定向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 合同签订后5个工作日内，中标人须将合同副本(合同复印件加盖中标人公章，原件核验)送招标机构存档。

- 合同的履行

  - 招标采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

第二章　合同条款

第二章　合同条款

（仅供参考）

签约日期：

签约地点：

本合同由下述双方签订：

甲方（需方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：				邮编：

乙方（服务提供方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：				邮编：

根据深圳市卫光生物制品股份有限公司组织的　　　　　 （项目名称、招标编号）的招标结果，甲乙双方依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，按照平等互利的原则达成如下协议：

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

    - “合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

    - “合同价”系指根据本合同规定服务提供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给服务提供方的价款。

    - “服务”系指根据本合同规定服务提供方承担例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定服务提供方应承担的其它义务。

    - “货物”系指服务提供方根据本合同规定须向需方提供的一切设备、机械、仪表备件，包括工具、手册等其它材料。

    - “需方”系指在合同资料表中指明的通过招标采购，接受合同货物及服务的采购单位。

    - “服务提供方”系指在合同资料表中指明的提供本合同项下服务和货物的中标人。

    - “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同资料表中指明。

    - “日”指日历日。

    - “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确定合同项下的货物符合合同规定的活动。

- 服务内容

  - 提交货物、工程和服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被需方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

  - 服务提供方提供以下服务内容：                              。

- 知识产权

  - 服务提供方应保证，需方在中华人民共和国使用该货物、工程和服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，服务提供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- 服务时间

  - 服务时间见第二册第八章“合同资料表”。

- 人员配备

  - 除非需方书面同意，服务提供方不得单方变更投标文件中所列人员。

  - 服务提供方所配备项目人员经两次及以上有效投诉，需方可要求服务提供方更换该服务人员。

- 付款方式

  - 付款方式见第二册第八章“合同资料表”。

- 违约赔偿

  - 除合同第14条规定外，如果服务提供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求服务提供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或未提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

  - 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

- 合同争议的解决

  - 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不以解决，采用合同资料表规定的方式解决。
（一）仲裁：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（二）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

- 违约解除合同

  - 在服务提供方违约的情况下，需方经同级行政监督部门审批后，可向服务提供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向服务提供方追诉的权利。

    - 服务提供方未能在合同的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分服务的；

    - 服务提供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 需方认为服务提供方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

      - 腐败行为和欺诈行为定义如下：

        - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在合同签定、履行过程中的行为。

        - “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程以谎报事实的方法，损害需方利益的行为。

  - 在需方根据上述规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以行政监督部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，服务提供方应承担需方购买类似的货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，服务提供方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

  - 如果服务提供方破产或无清偿能力时，需方报同级行政监督部门审批后，可以任何时候以书面通知服务提供方，提出终止合同而不给服务提供方补偿。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 本招标项目下采购合同不能转让。

  - 经需方和同级行政监督部门事先书面同意，服务提供方可以将合同项下非主体，非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不以解除服务提供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与服务提供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

  - 需方和服务提供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行变更时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级行政监督部门备案。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

  - 附技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 采购合同的内容确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。自合同签订之日起五个工作日内，服务提供方应当将合同副本送招标机构存档备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

  - 本合同一式　　份，具同等法律效力，　　和　　各执　　份。

甲方（需方）：					　　　	乙方（服务提供方）：

签署日期：							　　签署日期：

第三章 合同格式

合同格式

（仅供参考）

(甲方名称、项目名称)(招标编号)经深圳市卫光生物制品股份有限公司在国内公开/邀请招标。经评标委员会评定(乙方)为中标人。甲乙双方同意按按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下述文件是本合同的组成部分，应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，并与本合同一起阅读和解释：

1) 本合同书

2) 中标通知书

3) 协议

4) 投标文件（含澄清文件）

5) 招标文件（含招标文件的补充通知和澄清修改）

2、服务项目和数量

服务内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为　　元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、合同的生效

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：

名称：（印章）　　　　　	　　　　　　　名称：（印章）

日期：	　　 　日期：

授权代表（签字）：　　　　　　　　　　 　授权代表（签字）：

地址：	　　   地址：

邮政编码：	　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　    开户银行：

账号：                                  账号：

第四章　投标文件格式

第一部分 投标函

一、投标函

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、副本四份及开标文件一份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和异议的一切权力。

- 本投标有效期为自开标日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 根据投标人须知第2.1条款规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件：

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日期：

第二部分 资格证明文件

二、资格条款偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件合格投标人要求 | 投标文件内容及页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人应对照招标文件《投标邀请》第二条（供应商资格要求）、《投标人须知》第14条（证明投标人合格和资格的文件），逐条说明已对招标文件的资格条款做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

三、关于资格的声明函

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

为响应你方（项目名称）（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标文件规定的服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方投标代表的授权文件一份。

2、我方营业执照副本及资质证书复印件(加盖公章)    份，共    页。

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、招标文件要求的 （证明文件名称） 资格证明文件。

本签字人确认资格文件中的内容是真实的、准确的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

资格证明文件格式1：

法定代表人证明书

现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：               签发日期：        单位：                 （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

经营范围：

法定代表人身份证复印件

资格证明文件格式2：

法定代表人授权委托书

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

兹授权             ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：就（项目名称）投标及参加项目谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：          （盖章）

法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：投标有效期内，即投标截止日开始九十天

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：

职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人应对照招标文件商务要求(商务要求见招标文件第二章“合同条款”，第八章“合同资料表”及第九章“用户需求书”中有关内容)，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

五、投标人综合概况简表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） | 资产负债率 |  |

注：

（1）可随本表以文字方式对投标人基本情况加以描述，包括单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等内容。

（2）提供近  三  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

（3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

六、近三年经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、公司成立不足三年的企业自公司成立之日填写。

2、主要经营业绩须提交中标通知书或合同复印件并加盖公章，供应商资格要求中对合格供应商经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

七、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：          年      月     日

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

九、技术方案

本部分内容是投标人根据用户需求书对其投标服务方案的详细描述，主要包括服务方案、技术说明资料及供应商服务本项目的人员配置等，投标单位自主编写，但不得少于下列内容。

一、需求分析。

二、服务方案。

三、人力资源配备、项目经理简历表、岗位设置(技术方案附件1：《实施本项目的有关人员资料表》)。

四、项目进度日程表

五、验收方案。

六、技术说明资料。

七、其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

技术方案附件1：

实施本项目的有关人员资料表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　           招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

附有关个人资格证书、上岗证书等证明文件（复印件加盖公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

第五部分 价格部分

十、开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币） | 服务时间/交货期 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 | 天 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

十一、投标分项报价表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　         招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价可另附报价单 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、上述各项的详细分项报价，应另页描述。分项报价中须详细列出每一项服务人员投入、所需工时。

2、合计价格即为投标总价，供应商无须将税金、其他规费开支单独列出。

3、该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

开标文件

（投标文件独立封装部分）

开标文件制作说明

开标文件包含以下内容：

一、开标一览表

格式见投标文件第五部分价格部分第十《开标一览表》。

二、投标人代表身份证明文件

投标人法定代表人参考投标时仅需开具法定代表人证明书，其他人员参加投标需同时开具法定代表人证明书和授权委托书，格式见投标文件第二部分资格证明文件中：资格证明文件格式1、2。

第五章　附件

附件1：

询问函

深圳市卫光生物制品股份有限公司：

我单位是（项目名称）项目（招标编号：     ）的潜在投标人，（已/拟）报名参加该项目投标，现就以下内容提出询问。

一、事项1

（1）问题或招标文件条款

（2）建议

（3）证明材料

二、事项2

（1）问题或招标文件条款

（2）建议

（3）证明材料

……

请贵方依照招标投标有关规定及时回复。

供应商：（盖章）

法定代表人：

地址：

邮编：

电子邮箱：

电话：

传真：

年  月    日

附件2：

异议函

深圳市卫光生物制品股份有限公司：

我单位依法参与了贵公司（项目名称）项目（招标编号：     ）招标投标活动。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条规定，我单位认为采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我方权益，特提出异议。

一、我单位认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我方权益，具体事项如下（列明异议事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ；

……

二、为维护我方的合法权益，现要求贵方就上述异议事项依照招标投标有关规定在限期内作出回复。

异议供应商：（盖章）

法定代表人：

地址：

邮编：

电子邮箱：

电话：

传真：

年  月  日

服务类招标文件第二册

第六章  投标邀请

第六章  投标邀请

深圳市卫光生物制品股份有限公司，就实验室信息管理系统（LIMS）项目（招标编号：WG-202005-008）接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质。

1、项目内容：实验室信息管理系统（LIMS）项目 。

2、简要技术要求或招标项目的性质：如有，详细内容请参阅所有公告的媒介，招标文件第九章《用户需求书》（“深圳市卫光生物制品股份有限公司网”提供免费下载，网址：http://www.szwg.com，也可直接至深圳市卫光生物制品股份有限公司查阅）。

二、供应商资格要求

1、应至少有药企实施案例。

2、应具备实施计算机化系统验证（GAMP5）的能力和经验。

3、应有属于公司自己的技术开发和实施团队，技术人员应具备本系统的程序、数据库等相应的资质和经验。

4、应具有系统产品的所有权或代理、开发权等。

5、应具有良好的公司运营管理能力，以保证可以提供长期的售后技术服务和系统升级优化服务。

三、投标截止时间、开标时间及地点。

1、递交投标文件时间：  2020年06月19日上午9：00。

2、投标截止及开标时间：2020年06月19日上午9时00分。

3、开标地点：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 深圳市卫光生物制品股份有限公司开标厅。

四、采购公告查询：

http://www.szwg.com（深圳市卫光生物制品股份有限公司网）或另发投标邀请书。

联 系 人： 林海锋

通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

邮政编码：518107

电　　话：0755-27401971

公司网址：http://www.szwg.com

E－ mail：linhaifeng@szwg.com

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020年05月27日

第七章  投标资料表

第七章  投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。投标资料表的条款号与投标人须知相对应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 1.2 | 资金来源 自筹资金 |
| / | 联 系 人： 林海锋 通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 邮政编码：518107 电 话：0755-27401971/13342983683 公司网址：http://www.szwg.com E－ mail：linhaifeng@szwg.com |
| 2.1 | 合格的投标人： 1、中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围； 2、公司营业执照（副本） 3、行业许可证 4、如代理商，需提供原厂家资质信息及授权书 5、本项目不接受联合体形式投标。 |
| 5.1 | 踏勘现场 无 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 9.1 | 投标语言 中文 |
| 14 | 证明投标人合格和资格的文件 除招标文件通用部分（第一册）要求的资料外投标人编制的投标文件中还须包含以下资格证明文件： 营业执照复印件加盖公章； |
| 16 | 投标有效期 投标有效期：九十天 |
| 17 | 投标文件的式样和签署： 正本一份，副本四份，“开标文件”一份，备份存储盘一份。备份存储盘置于投标文件正本密封袋中。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.3 | 投标文件递交或邮寄至： 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号深圳市卫光生物制品股份有限公司。 |
| 18.3 | 项目名称、招标编号： 项目名称：实验室信息管理系统（LIMS）项目 招标编号：WG-202005-008 |
| 20.1 | 投标截止期： 2020年06月19日上午9时00分 |
| 五、开标与评标 |  |
| 23.1 | 开标日期和时间： 2020年06月19日上午9时00分 开标地点： 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 深圳市卫光生物制品股份有限公司开标厅。 |
| 24.2 | 本项目评标方法： 综合评估法 |
| 25.6.3 | 其他废标条件 无 |
| 26.2.3 | 综合评估法评分因素和权重分值 见附表一 |
| 26.3.1 | 其他评标方法 不适用 |
| 六、授予合同 |  |

附表一：                综合评估法评分因素和权重分值

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分参考及范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分100分） | 项目服务方案（工作措施、技术路线等） | 60 | 60～40： 服务方案制定完整具体，针对性、专业性、操作 性强，充分对照需求内容，具有完全符合招标文件服务要求的措施、方法、手段及流程，提出了各项服务承诺以及其他建设性可行性方案，综合评价最优。 | 40～20： 服务方案制定具体、 措施适宜、结构完整、布置得当，有较强的条理性、层次性、针对性，基本符合需求书内容，综合评价次之。 | 20～0： 服务方案制定完成，具有条理性，部分符合需求书内容，或部分有偏离用户需求方案要求，综合评价较差。 |
|  | 项目重难点分析及解决方案 | 20 | 20～15： 重点难点分析抓住了关键环节，解决方案针对性、专业性、操作性强，技术水平在同类产品中领先，品牌知名度高，应用广泛。 | 15～8： 重点难点分析基本合理，解决方案的针对性、专业性、操作性较好，品牌知名度中等，应用一般。 | 8～0： 完成了重点难点分析，相对应提出了一般性解决方案， 品牌知名度低，较少或未得到应用。 |
|  | 项目质量与工作进度控制措 施 | 20 | 20～15： 项目质量和进度保障措施（对本项目质量控制、进度计划、安全等提出具体方案）及验收标准科学、合理，符合国家、广东省及深圳市相关标准及规定；验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施，评价最优。 | 15～8： 内容合理性强及验收方案具体可行，评价次之。 | 8～0： 内容合理性较差及验收方案基本可行，评价较差。 |
| 价格标（S） （总分100分） | 投标总价 | 100 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×100 |  |  |
| 商务标（X） （总分100分） | 企业实力 | 25 | 企业资质等级、注册资金、注册年限、代理商级别等。 |  |  |
|  | 售后服务 | 30 | 30～20： 质量保证措施具体完善，有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应齐全。 | 20～10： 有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，维护期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应不全。 | 10～0： 质量保证措施基本满足，服务计划和维护期限服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应。 |
|  | 经营业绩 | 20 | 20～15： 3年内完成类似项目数量多（按中标通知书或合同复印件为准）。 | 15～8： 3年内完成类似项目数量一般。 | 8～0： 3年内完成类似项目数量较少。 |
|  | 财务状况 | 25 | 独立审计机构确认（加盖审计机构公章）出具的近两年财务报表（审计报告、资产负债表、损益表）。 |  |  |
| 评标总得（N） 总分100分 | N=A1×J+A2×S+A3×X 其中A1=50% A2=30% A3=20% |  |  |  |  |

第八章　合同资料表

第八章　合同资料表

合同资料表是合同条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。合同资料表的序号将与合同条款序号相对应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 需方名称： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 项目现场： 见用户需求书。 |
| 4.1 | 服务时间： 见用户需求书 |
| 6.1 | 付款方式： 见用户需求书（如有）。 |
| 10.1 | 合同争议的解决 诉讼方式。 |

第九章　用户需求书

目录

1. 总则	59

2. 适用的法规和指南	59

3. 缩写和定义	60

4．软件描述	60

5. 技术要求	61

5.1 IT基础架构要求/整体需求	61

5.2 安装区域及位置要求	63

5.3对供应商要求	63

5.4 功能要求（业务需求）	64

5.4.1人员管理	64

5.4.2设备管理	64

5.4.3物料库存管理	66

5.4.4 溶液配制与标定	66

5.4.5生产样检验管理	67

5.4.5.1样品请验	67

5.4.5.2取样	67

5.4.5.3样品接收	68

5.4.5.4任务分配	68

5.4.5.5检验分析/结果录入	69

5.4.5.6检验结果复核	70

5.4.5.7检验报告审核	71

5.4.6稳定性考察	72

5.4.7样品管理	73

5.4.8微生物实验	74

5.4.9水质、环境监测	75

5.4.10 公用系统检测管理	76

5.4.11实验室调查管理	77

5.4.12质量统计分析	77

5.4.13文件管理	78

5.4.14综合报告	79

5.4.15标签打印	79

5.4.16实验室执行系统(类似ELN/LES功能)	80

5.4.17电子数据	80

5.4.18电子签名	81

5.4.19识别代码及密码的管理要求	81

5.4.20数据的结构、保存与迁移	82

5.4.21设备控制和数据采集	82

5.4.22系统管理	82

5.4.23验证/确认要求	84

5.4.24法规符合性	85

6． 服务要求	87

6.1 文件资料要求	87

6.2 FAT要求…………………………………………………………………………………………87

6.3安装调试要求……………………………………………………………………………………87

6.4 SAT要求	88

6.5 培训要求	90

6.6 保修要求	90

6.7 项目要求	90

6.8 其它要求	91

7. 修订历史	91

8．其它..............................................................92

附件1  实验室样品管理流程图	93

附件2  实验室工作流程图	94

附件3  仪器设备管理流程图	95

附件4  OOS/OOT流程图	96

附件5  稳定性考察流程	97

附件6  留样管理流程	98

附件7  产品检测工作流程	98

附件8  记录清单	98

### 总则

1.1  一是根据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）：《药品记录和数据管理规范》；NMPA数据完整性法规要求；保证实验室信息系统数据的真实性、完整性、可靠性。二是改善样品在实验室的流转过程和流转时间；有效利用实验室资源，如仪器和设备；减少乃至消除实验室数据的纸质记录；减少乃至消除仪器数据的手工记录；管理实验室物料，如标准品和试剂；管理稳定性研究和留样；生成供给内部或外部使用的报告；系统具备一定的可定制性，以满足将来的流程改变或进一步需求。

1.2  本用户需求书所列技术要求适用于实验室信息管理系统（LIMS）的招标采购。软件在设计、厂商软件的调试等相关参数指标，要符合中国2010版GMP及相关法规的要求并出具报告证书及相关资料证明。本URS描述了实验室信息管理系统（LIMS）的基本需求，包括：软件在设计、厂商软件的调试、现场安装、运行确认及工作性能需求及计算机化系统的测试等关键技术参数、安全性等要符合2010版中国GMP要求、cGMP附录《计算机化系统》、附录《确认和验证》、征求意见稿《药品记录和数据管理规范》及其他相关法规要求。同时，这份用户要求文件也是开展后续相关验证工作的基础，包括： DQ、IQ方案和报告、OQ方案和报告及PQ方案和报告、计算机化系统验证（以下简称：CSV）。

1.3  当最终的计算机系统及相关的文件发至用户，其被安装在用户环境中并评价其功能的正确性。确认测试(安装确认、运行确认及性能确认)是计算机系统付之实际使用之前的既完整系统的测试，它直接影响到计算机系统的使用质量。确认测试是计算机系统质量保证的最后一个环节。尽管确认测试的某些部分是在单元测试和组装测试相同的条件下进行的，而且所用的数据相同且符合GMP等及其他相关法规的要求。

1.4  在本URS中用户仅提出基本的技术要求和软件的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

### 适用的法规和指南

2.1 2010版《药品生产质量管理规范》

2.2(GAMP5) A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems；ISPE

2.3《药品生产质量管理规范 2010年版》 附录 ：《计算机化系统》；NMPA

2.4《药品生产质量管理规范 2010年版》 附录 ：《确认和验证》；NMPA

2.5《药品生产质量管理规范 2010年版》 附录：《药品记录和数据管理规范》（征求意见）；NMPA

2.6《EU Guidelines to Good Manufacturing Practice (GMP)》 Annex 11.Computerized Systems  《欧盟 GMP 指南》附录 11，计算机化系统

2.7 FDA Part11 电子记录与电子签名

2.8《GXP 数据完整性指南》

2.9《WHO 数据完整性指南》

2.10《广东省药品生产企业实验室数据审计评定要点》(试行)

### 3. 缩写和定义

| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| --- | --- |
| GAMP5 | 良好自动化生产实践指南（第5版） |
| DQ | 设计确认 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |
| CSV | 计算机化系统验证 |
| SAT | 现场验收测试 |

### 4．软件描述

|  | 第三层，LIMS所支持的各业务流程。 |
| --- | --- |
|  | 第三层的附加功能（如睿想GMP系统、K3系统） |
|  | 第三层，仪器设备系统 |
|  | 第二层，其他系统（DCS、SCADA、PLC） |
|  | 第四层，其他系统（仓库管理系统、公司管理系统OA） |
|  | 第一层, 数据库，用于数据存储 |

设备设施管理

生产管理

原料采购管理

第三层的业务功能

要求

原辅料检测

原液、中间品、半成品检测

成品检测

内外包材检测

CofAs/KPIs/报告

留样、稳定性考察

环境监测

用户证明

水质检测

样品报告和趋势

风险评估

OOS/OOT

变更管理、偏差管理、AD

数据安全/访问控制

实验室设备管理

网络服务器

仪器预防性维护

质量统计分析

仪器设备计量

其他系统

库存/存储管理

实验室仪器

在线分析器

审计/电子签名

方法验证、设备验证

复核/审批

标签打印

文件管理

标准品与试剂

质量管理人员可以通过该软件实现样品及留样管理、质量标准管理、试剂及试液的管理、实验室结果调查、标准品及对照品的管理、实验室设备和分析仪器的管理、分析方法的验证和确认、稳定性试验、实验室结果调查、原始数据的管理等功能。

### 5. 技术要求

### 5.1 IT基础架构要求/整体需求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 系统采用B/S架构，支持集中和分布式部署。服务器必须安装在服务器控制房间。服务器需要配备不间断电源供应器；支持HTML5技术，用户可通过主流浏览器即可访问LIMS系统（如谷歌Chrome、苹果Safari、微软IE、火狐等）。 | 必需 |
| URS002 | 网络必须采用TCP / IP 协议与所有网络设备通讯，最小带宽为100 Mb / s | 必需 |
| URS003 | 系统技术平台应为当前主流的JAVA或.net架构平台，服务器可部署在通用的Windows服务器或更安全稳定的Linux。 | 必需 |
| URS004 | 系统自带二次开发平台，支持系统界面的重新调整优化 | 必需 |
| URS005 | 支持全流程高度可配置 | 必需 |
| URS006 | LIMS系统提供全系列的串口（RS232）的仪器集成功能。LIMS系统的集成功能支持所有文件格式 | 必需 |
| URS007 | 用户端设备不需要安装或配置任何插件即可通过浏览器访问LIMS，并支持跨平台访问，如同时支持电脑端、Android、苹果IOS等手机、平板等移动设备端直接通过浏览器直接访问。 | 必需 |
| URS008 | 系统需有成熟的业务配置平台，支持非IT人员就可以在系统上自定义业务表单，以及配置业务上功能的权限，从而完全满足GAMP 5 的4类软件要求。 | 必需 |
| URS009 | 系统上所有业务页面需满足不能同时操作的要求。如用户A进入某业务操作界面进行业务处理时，用户B可从不同电脑进入该页面查看信息，但不可编辑修改。以避免不同人员同时操作相同业务页面时导致数据一致性的问题。 | 必需 |
| URS010 | 强大的审计跟踪功能，可以支持多种展示方式，并需支持打印审计记录。 | 必需 |
| URS011 | 系统应同时支持不少于100个并发连接用户以满足业务开展的需要。 | 必需 |
| URS012 | 系统需支持可视化工作流程管理，系统管理员可对业务流程节点以及权限进行配置。 | 必需 |
| URS013 | 支持在系统为不同的物料创建对应的样品检验方案，用于定义该物料的质量标准、检验项目、岗位、取样要求以及检验方法、检验用到的试剂、仪器等，以及还可为样品设置各分析项目的标准规定、指标限度、修约要求等。当请验人员在请验该物料时，系统可以自动与之匹配，下达准确的检验检测要求。 | 必需 |
| URS014 | 系统支持对质量标准的管理。包括质量指标名称、版本、生效日期以及检验项目高低限值、标准规定、修约规则与计量单位。系统需支持质量标准的审核发布，并支持各版本之间的对比。 | 必需 |
| URS015 | 系LIMS可与网络版色谱系统进行集成，实现通过集成接口实现数据的采集，如Waters Empower、Agilent OpenLab、岛津的LabSolution以及变色龙等网络版色谱系统。 | 期望 |
| URS016 | LIMS可与其他常用管理系统（ERP、QMS、MES、WMS、K3、睿想GMP管理系统、OA、血浆管理系统等）进行系统集成，实现样品的自动请验，并可把检验结果自动发送到这些系统中，避免企业信息系统孤岛。 | 期望 |
| URS017 | 系统应支持多种关系型数据库，包括不限于Oracle和MS SQLServer。 | 必需 |
| URS018 | 系统需提供标签条码管理。如样品标签、设备标签等，可按实际的标签样式与用途进行定制。标签要求支持条形码方便扫描。 | 必需 |
| URS019 | 系统应提供标签编辑器为不同类型样品设计不同标签模板，标签编辑器简单易懂，样品信息、标签尺寸、字体等都可以定义在标签模板中。 | 必需 |
| URS020 | 供应商应至少具备实施过10个制药企业LIMS项目的项目建设及系统验证案例，拥有计算机系统集成资质，并通过CMMI软件能力成熟度认可。 | 期望 |
| URS021 | 系统设计及实施应符合GAMP5、ISO/IEC 17025等国际标准和准则的要求。 | 必需 |

### 5.2 安装区域及位置要求

略

### 5.3对供应商要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS022 | 供应商需要提供一份关于LIMS系统和与LIMS系统相关的电子系统的技术支持协议，包括当地及地区乃至全球的技术支持。 供应商需要及时提供LIMS系统的补丁文件，并指导用户在不影响系统参数的情况下，进行修复。 LIMS系统必须可以在保持原有配置的情况下，应用升级后的新功能。 供应商必须为LIMS系统提供标准化的培训课程。 LIMS系统必须在被认可的质量标准下开发和测试（例如ISO9001:2000, TickIT），而且开发标准必须遵照GAMP5和参照第二项适用的法规及指南的开发指导意见。 供应商提供系统运行中的变更的控制措施 LIMS系统应当提供一个内建的管理变更控制的功能。 LIMS系统应当能够记录和管理所遇到的问题。 LIMS系统应当可以提供有关问题的时间记录、统计和追溯分析报告。 LIMS系统应当可以在受控的环境下，为已执行的组态变更创建一个组态包。例如在实验、验证和成品间交换应用组态包。 | 必需 |
| URS023 | 在项目实施之前，供应商必须提供一份详细的项目质量控制文档。供应商必须制定一个项目整体实施计划表，详细说明该项目的各项具体任务、所需要的人员及其他必要的条件。 供应商必须为项目的交付任命一个唯一的代表。 供应商在项目实施的人员上若发生变动，必须提前通过书面形式提交并得到客户批准。 需要成立一个项目领导小组，以监督项目进度和接收各方的项目意见。这个领导小组由供应商团队的代表和客户的高级管理人员组成。 LIMS系统需要提供一个内建的管理变更控制功能，来记录、管理和追溯一些需求变更。 LIMS系统需要具有在受控环境下，创新新组态包和应用新组态的能力。 | 必需 |
| URS024 | 供应商列出软件性能需求及时间需求 | 必需 |
| URS025 | 供应商应有效地提供对设备软件灾难恢复计划；系统发生故障时，供应商能立即对软件进行维护和恢复系统运行 | 必需 |
| URS026 | 供应商提供软件明确的容量需求 | 必需 |
| URS027 | 供应商提供软件明确的访问速度 | 必需 |
| URS028 | 供应商明确提供软件运行所需硬件最低和推荐配置 | 必需 |
| URS029 | 供应商列出软件的可配置性；供应商应该与客户交流共享部分数据。 | 必需 |
| URS030 | 要求供应商提供X0个LIMS 系统静态用户数或至少有能满足日常最低需求的并发用户数（应至少有X个） | 必需 |

### 5.4 功能要求（业务需求）

### 5.4.1人员管理

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS031 | 系统应支持对用户的档案信息进行管理，如姓名、性别、民族、健康信息、工号等，且有对应的条形码。任何情况下，不允许删除系统用户及其记录档案 | 必需 |
| URS032 | 系统支持与睿想GMP管理系统对接，根据需求为实验室制定培训计划，培训任务完成、考核通过能反馈信息到LIMS系统上来，提醒维护人员更新信息。 | 必需 |
| URS033 | 当实验室人员完成培训任务后，可在系统中给员工授予检验能力的上岗证书（上岗资质）。 | 必需 |
| URS034 | 系统需支持查看用户的所有培训记录与被授权的上岗资质信息。 | 必需 |
| URS035 | 以检验项目设置核算工时，用于进行工作量的统计核算，统计在人员工作统计表中。 | 必需 |

### 5.4.2设备管理

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 系统需支持仪器设备台账管理，包括仪器设备的名称，型号，出厂编号、制造商、保养人等信息。 | 必需 |
| URS037 | 系统应可以对仪器设备生命周期管理。记录仪器设备新增，修改，确认，校准，使用记录、维修、保养、报废等过程及状态。 | 必需 |
| URS038 | 系统应支持仪器设备的日常维护管理，如检定、校准。系统可根据设备维护周期自动提醒保管人员进行维护；可根据设备确认周期自动提醒验证专员开展确认。 | 必需 |
| URS039 | 系统可查阅睿想GMP系统上的设备SOP、验证方案和报告等设备相关的文件。 | 必需 |
| URS040 | 系统应支持色谱柱的管理，包括领用、归还、维护保养等，并可导出色谱柱使用台账。 | 必需 |
| URS041 | 对于不适用电子仪器或电子仪器不能介入系统的试验，系统应支持部分检测试验数据的手动输入，对于这种数据如果做了修改，应该支持对数据修改历史的追溯（关联电子数据修改记录） | 必需 |
| URS042 | 对于连接系统的设备，试验过程中，当系统无法正常采集数据时，允许手动辅助输入试验数据。 | 必需 |
| URS043 | 大部分试验仪器应该可以实现试验数据的自动采集；采集到的数据应该与测得数据一致，并且不能更改；对于不连接电脑的仪器必须直接从串口采集数据；仪器的使用记录能被打印，能被编号 | 必需 |
| URS044 | LIMS系统支持设备的定期校验，形成校验台账。 | 必需 |
| URS045 | LIMS系统从仪器上读取数据并存储到数据库中 | 必需 |
| URS046 | 像天平之类简单的仪器可以直接利用合适的数据线连接到PC的标准端口，并且通过通信设置（波特率、奇偶校验等），进行数据交换 | 必需 |
| URS047 | 复杂的仪器可以通过特定的数据获取和解析机制，来从仪器的输出端提取适用的数据传输到LIMS系统。 | 必需 |
| URS048 | 当从仪器端自动获得结果时，必须同时记录此仪器的唯一名称（即唯一的设备编号）。 | 必需 |
| URS049 | 真实的仪器结果也会被存储在LIMS系统中，但之后可以由使用者决定是否使用它们 | 必需 |
| URS050 | 系统需要支持显示仪器设备当前的状态。如：安装中、可用、待校验、待维修、报废等.对处于非正常状态的设备，系统不允许进行试验相关的操作。 | 必需 |
| URS051 | 仪器维修管理，仪器维修记录统计（关联仪器使用日志、仪器维修、维护记录） | 必需 |
| URS052 | 在超限时警报（经授权则可延期使用），管理员能对仪器基本信息进行维护；与仪器相关的文档应该在系统中储存，如SOP、维修记录单等。 | 必需 |
| URS053 | LIMS系统可以将需要在校验日期之前进行校验的仪器列出来，并且记录校验的有效期。还可以标记出未及时校验而停用的仪器，并与因为其他原因停用的仪器区分开来。可以设定一个特定的日期为校验日期，如每年的1月31日。允许在LIMS系统中将仪器停用。 | 必需 |
| URS054 | LIMS系统会记录校验的结果。在某些情况下，这些校验结果会来源于一些校验文件或仪器设备，LIMS系统可以自动读取并提取这些结果，并同时附上源文件。LIMS系统可以生成一份包含校验结果的仪器校验报告。 | 必需 |
| URS055 | LIMS系统可以生成一份仪器状态的报告，报告还能包括一些外部数据，如SOP等。过了校验效期的设备应设置成待校验状态, 选用时会弹出警示。在每次校验时，都可以添加文字备注。 | 必需 |
| URS056 | 系统需要支持生成检验仪器使用与维护保养统计表，如：维修历史、停用仪器、报废仪器等 | 必需 |
| URS057 | 制订维护保养计划，并提示相关的仪器负责人在计划内对仪器进行维护保养 | 必需 |

### 5.4.3物料库存管理

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS058 | 系统需支持对实验室的试剂、对照品、标准品、以及耗材、危险化学品、易制毒、剧毒品等进行分类管理（来源、存放位置、效期、属性、库存、用途用量、定期结存、临界预警），并记录分类管理的信息。 | 必需 |
| URS059 | 系统需支持实验室物资的领用操作，并记录领用信息。如领用的岗位、领用人、数量、时间、用途等，并实现库存量动态删减。支持扫领用人和试剂的条形码 | 必需 |
| URS060 | 系统需支持剧毒品领用的申请流程，并支持双人、双密码等领用和归还的特殊管理。 | 必需 |
| URS061 | 系统应支持物料低库存、近有效期的预警提醒。 | 必需 |
| URS062 | 系统可对过期库存物资进行销毁申请和审批，并记录销毁的人员、时间、处理方式等信息。 | 必需 |
| URS063 | 系统可导出库存操作（入库、领用、销毁）台账。 | 必需 |
| URS064 | 系统需支持显示试剂状态及储存条件，过期或未入厂检验（有相关要求的试剂）不允许领用，给予警示。 | 必需 |

### 5.4．4 溶液配制与标定

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS065 | 系统应支持试液、流动相、滴定液等溶液的配制功能。 | 必需 |
| URS066 | 溶液配制需可按模板进行配制，配制模板应该定义配制的步骤、使用到的标准试剂、仪器设备，并可查看SOP。 | 必需 |
| URS067 | 系统支持溶液配制过程的管理，配制记录信息包括不限于标准溶液、配制日期、配制人员、配制依据、配制说明、有效期、存放地点、配制量等，并可以链接配制过程的记录文档作为附件。配制记录需其他人进行校核。 | 必需 |
| URS068 | 支持对滴定液的标定管理，记录标定过程中所用到的仪器、试剂、基准物等，通过两次标准计算出滴定液浓度。 | 必需 |
| URS069 | 系统需支持溶液、滴定液的领用发放，并可记录溶液的领用人、领用数量、领用日期、用途等；过期的溶液不可领用。 | 必需 |

### 5.4.5生产样检验管理

### 5.4.5.1样品请验

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS070 | 系统应支持多部门请验人员同时在系统中填写样品的请验任务。只有授权的人员才可以在系统中进行样品请验。 | 必需 |
| URS071 | 系统应支持原辅料、内包材、外包材、中间品/原液/半成品、成品、验证样品、研发样品、委托检验等样品类型的请验。不同样品类型应有不同的请验登录信息。支持原辅料样品及标签拍照作为请验附件，便于复核。 | 必需 |
| URS072 | K3、MES等第三方系统可与LIMS进行集成，将样品请验信息发送到LIMS中自动完成请验任务。 | 必需 |
| URS073 | 系统可根据所请验物料自动关联现行有效检验方案以及对应的质量标准与检验SOP，自动导入与其版本相对应的检验项目信息，包括：检测方法、测试项目、标准依据、检验岗位信息、取样数量、留样要求、样品标签格式等。并可按样品预设检验周期自动算出检验时限。 | 必需 |
| URS074 | 系统可自动为每个样品和请验任务生成检验编号，检验编号要求唯一不可重复。 | 必需 |
| URS075 | 系统能自动生成样品请验、收样、分样和销毁台账，对所有样品请验记录能查询、追溯。 | 必需 |

### 5.4.5.2取样

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS076 | 请验任务下达后，系统可根据物料的取样要求提醒取样人员取样，包括取样样品信息、检样数量、留样数量等。 | 必需 |
| URS077 | 系统支持取样人员打印取样证、取样标签。取样证和取样标签信息在符合GMP要求的情况下支持用户自己来调整。 | 必需 |
| URS078 | 系统支持取样完成的时候，在系统中填写取样信息记录，包括不限于实际取样量、取样容器、取样日期与时间、取样人等信息。 | 必需 |
| URS079 | 取样信息应当准确，符合逻辑要求，例如：取样日期不应早于生产日期，取样量不应少于计划量或检测用量等。 | 必需 |

### 5.4.5.3样品接收

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS080 | 系统应支持实验室样品多级接收，如样品中心接收、样品岗位接收。用户可配置每类样品的接收流程。 | 必需 |
| URS081 | 样品接收界面可按“已接收”、“未接收”分类展示样品列表。 | 必需 |
| URS083 | 系统需要支持人工接收与扫描条码接收两种方式。系统自动记录样品的接收时间、接收人以及可填写样品的存放位置。 | 必需 |
| URS084 | 系统应按岗位打印样品标签以及留样标签。 | 必需 |
| URS085 | 系统能够生成样品接收信息电子台账，对样品接收产生的取样确认记录能查询、追溯。支持当送检的样品不符合要求或异常被拒绝接受时，系统能提醒或反馈给请验人员和指定的现场QA人员。 | 必需 |

### 5.4.5.4任务分配

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS086 | 系统需支持按检验人员进行检验任务的分配。 | 必需 |
| URS087 | 任务分配时系统应根据检验技术能力筛选出拥有检验资质的人员以供安排检验任务。并可查看检验员当前承担的任务状况。支持自动分配和手动分配两种方式，自动分配为阶段时间内分配给检验项目固定的人员，支持自动分配检验项目分配人员调整。 | 必需 |
| URS088 | 对于已经分配的检验任务，由于各种原因检验员无法完成的任务，系统应支持任务重新分配。支持过时限未领取任务提醒重新分配。 | 必需 |
| URS089 | 系统为每个检验任务创建一个唯一的任务号并支持批量分配任务，可以按照样品进行分配，也可以按照检测项目进行分配，避免检测任务分配错乱。 | 必需 |
| URS090 | 系统根据检验员接受的任务分配样品；检验员领取样品时需要在线登记台账；台账上应登记样品的领取数量应该和检验任务分配的样品数量相同或者填写使用量 LIMS系统应当支持这样一种工作流程或工作分配方式：根据不同的标准（如样品、状态日期等），对样品、检验项目及其他内容进行暂时的分类。 | 必需 |
| URS091 | 检验员接受任务后，系统应自动关联相关记录，检验员根据记录（关联相关的SOP）执行相关检验操作；系统需确保被分配的样品任务关联的是最新的检验记录;当A岗不在位时，B岗或C岗有权领取相关记录进行检测。样品、检验项目、分析工作或实验可以作为工作安排，分配给个人或班组。 | 必需 |

### 5.4.5.5检验分析/结果录入

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS092 | 系统需支持检验员在系统中随时查看当前分析方法、现行有效的SOP、检验标准等。 | 必需 |
| URS093 | 检验人员可在系统中选择检验所用到的仪器、试剂、色谱柱，系统应控制禁止使用过期的试剂、未验证或未按期维护的仪器设备等。 | 必需 |
| URS094 | 系统需支持检验员录入不同类型的检验分析结果，如数值型结果、字符型结果，并可上传相关附件。 | 必需 |
| URS095 | 系统需支持从各类分析仪器中解析检验结果。如从分析图谱为读取分析结果、从电子天平中读取称量数据。 | 必需 |
| URS096 | 系统需支持与网络版色谱进行集成，实现检验序列从LIMS中直接下达到CDS中，当CDS完成分析后把结果传送回LIMS。 | 期待 |
| URS097 | 需支持系统适用性试验管理。当同一份系统适用性试验对应多个样品检验时，系统可现实自动关联。 | 必需 |
| URS098 | 系统需支持通过移动终端设备录入检验结果，并支持拍照功能。 | 必需 |
| URS099 | 数值结果应支持自动计算及修约，计算公式可由用户自定义，可以定义修约规则。 | 必需 |
| URS100 | 检验结果应当根据指标自动判定合格与否，不合格应有明显标识显示为不合格。如AD、OOS、OOT等。对于异常结果应提醒用户发起实验室调查，并对异常结果进行双人签名确认。对于已经申请实验室调查且没有调查结束的样品不能进入下一个检验环节。 | 必需 |
| URS101 | 系统应能对结果超标、结果引用等数据进行明显标记，以易于识别。 | 必需 |
| URS102 | 有些检验过程例如微生物实验并不是当天或者一次实验完成，需要分时间段多次执行，系统需要支持同一份记录可多人填写，系统可记录每条数据的填写人与填写时间。 | 必需 |
| URS103 | 支持系统自动通过规定范围的历史数据趋势分析给出OOT/OOS的警示，也支持检验员应可通过查看历史数据的趋势图来评价本批次产品质量是否出现了偏离，如有偏离可以启动实验室调查流程。 | 必需 |
| URS104 | 检验员完成相关检验操作，获得相关试验数据，系统根据试验所得的原始数据计算试验结果（要求计算过程无编码），计算结果自动录入检验记录（原始数据和计算过程、计算条件可追溯），根据结果自动判定检验结果。 | 必需 |
| URS105 | 检验过程中根据检测项目能够关联并自动采集检测过程用到的仪器设备数据，且能够在关联相应的记录里显示；应能支持设置设备的修正值或校正因子，并自动计算得出测量结果。 | 必需 |
| URS106 | 对于多批次的相同实验记录，系统需要支持在一个界面批量录入实验结果，支持同时开展多个样品检测时，结果能按样品类型和批号自动分配到多个记录中。支持建立一定的关联关系，如成品未完成外观可见异物检查，不允许先进行其他项目检查。部分原辅料样品要求干燥失重与含量在同一时间进行检验。 | 必需 |

### 5.4.5.6检验结果复核

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS107 | 系统应能支持对检验结果进行多级复核，如同组互审、岗位复核。用户可配置检验结果的复核流程。 | 必需 |
| URS108 | 复核人员对同组其他检验员的检验结果进行复核，但不可复核自己参与的检验结果。 | 必需 |
| URS109 | 检验结果复核时可查看待复核样品的任务信息、检验记录、分析图谱等内容，以及数据修改的审计追踪记录。 | 必需 |
| URS110 | 如果发现结果异常或有疑问是，复核人员不可直接对数据进行修改，但可以退回检验结果至原检验员，退回时写明退回原因。 | 必需 |
| URS111 | 如果发现结果有OOS、OOT、AD时，复核人员可申请实验室调查。 | 必需 |
| URS112 | 检验结果审核需进行电子签名。 | 必需 |
| URS113 | 当样品、实验和结果正在接受调查时，不能对其进行复核。 | 必需 |
| URS114 | LIMS系统可以通过屏幕或打印的形式清晰地突出每一个检验所处的复核阶段的状态。 | 必需 |
| URS115 | 在复核和批准时，也可以添加备注。 | 必需 |
| URS116 | 记录的复核和报告审批，支持提醒功能； | 必需 |

### 5.4.5.7检验报告审核

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS117 | 系统应能自动生成样品检验报告/COA，用户可为每种样品指定检验报告的格式。系统能够对完成的试验按照批记录的形式进行汇总作为报告的附件；支持原液、半成品和成品摘要的生成，支持报告的生成，摘要、报告和批检验记录的打印。 | 必需 |
| URS118 | 系统应能支持对检验报告进行多级审核，如报告审核、签发。 | 必需 |
| URS119 | 报告审核时应可以审核样品的检验报告、检验记录、分析图谱以及数据修改的审计追踪记录。生成的报告，应能追溯索引到相关的OOS OOT等调查 | 必需 |
| URS120 | 如果发现结果异常或有疑问时，不可直接对数据进行修改，但可以退回至原检验员，退回时写明退回原因。 | 必需 |
| URS121 | 检验报告签发时，审核人可以查看中间品/原液/半成品/成品样品所对应的原料、辅料以及生产厂房的环境监测质量数据，以方便对产品报告放行做出正确的质量判断。 | 必需 |
| URS122 | 如果发现结果有OOS、OOT、AD时，审核人员可申请实验室调查。 | 必需 |
| URS123 | 报告审核提交时，需进行电子签名。 | 必需 |
| URS124 | 样品检验报告签发后，系统需支持把检验结果自动发送到ERP、MES等第三方系统中。 | 必需 |

### 5.4.6稳定性考察

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS125 | 系统支持为每类产品或每批产品制定稳定性考察计划，稳定性考察计划需在系统中经起草、审核、审批后方可执行。也支持后续的补充计划。 | 必需 |
| URS126 | LIMS系统应该支持自定义的样品的稳定性研究方案，包括保存条件、检验时间间隔（检验时间点，如1个月、3个月、6个月、9个月…..36个月）、考察类型（持续稳定性考察、加速稳定性考察、长期稳定性考察）、检验目的、质量标准、批次、包装，以及各检验时间间隔的检验项目、检验方法、取样计划等内容。 | 必需 |
| URS127 | 稳定性考察计划请验登录后，系统可根据稳定性开始日期及检验时间间隔自动生成稳定性取样计划。 | 必需 |
| URS128 | 系统需支持引用该考察批次送检样品的检验结果作为稳定性考察的{0}时间间隔的检验结果。 | 必需 |
| URS129 | 稳定性考察开始后，系统根据取样计划临近设置的检验时间间隔时，应当自动生成稳定性考察取样提醒，并自动下达检验任务。 | 必需 |
| URS130 | 稳定性样品取样时应展示需取样的样品名称、批号、取样数量、检测项目。取样时需记录实际的取样量。 | 必需 |
| URS131 | 稳定性考察样品送往实验室进行检测时，系统需支持样品接收、任务分配、检验结果的录入与审核。 | 必需 |
| URS132 | 系统需自动汇总稳定性考察各个时间间隔的检验结果生成结果汇总，起草编辑报告送审批。 | 必需 |
| URS133 | 系统需支持生成稳定性考察检验趋势分析图，并可多批次样品对比。 | 必需 |
| URS134 | LIMS系统必须使用网格化的界面显示的内容可以有：样品编号、样品状态、检验时间、检验过程和检验结果 | 必需 |
| URS135 | 可以有一个时间窗口来提示时间点，告知使用者取样时间及是否延误。可以在稳定性研究开始时，给样品贴上标签，并且当取样检验后，支持给样品贴上新的标签。 对于研发项目或质量研究项目可因实验结果异常提前终止稳定性考察，需要写明终止缘由。 | 必需 |
| URS136 | 当取样后，剩余样品的数量可以被自动计算调整，形成稳定性样品台账。 | 必需 |

### 5.4.7样品管理

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS137 | 用户可在线制定取样计划。 | 必需 |
| URS138 | 可以根据检验情况（样品数量和检验能力）来安排取样计划。能够用于计划安排的算法包括：确定的一个值、N+1的根、检验能力等等。 （关联取样计划表） | 必需 |
| URS139 | 根据来样的情况，可以批量地添加成品、原液、中间品、半成品、原辅料和包材的检验信息。对于原辅料样品，可以根据特定的供应商、供应商的状态（合格的或审核过的）、供应商批号或重检状态等方面，减少检验次数。可以支持年度全检的取样计划 | 必需 |
| URS140 | 对于合格质量水平类型的检查，可以自定义取样计划以及基于合格质量水平。 | 必需 |
| URS141 | 取样员根据取样计划取样，并在线登记取样信息，如：取样人、取样时间、数量、检测项目、存放地点等（关联取样记录）。支持原辅料标签拍照作为请验附件，便于复核。 | 必需 |
| URS142 | 根据取样情况，系统自动生成电子台账，对样品领取等操作进行控制和记录； （关联收样、分样台账,检验台账、剩余样品的销毁台账） | 必需 |
| URS143 | 样品留样，留样的数量、电子记录及留样的相关信息（关联留样管理记录） 样品的销毁（关联样品的销毁记录） | 必需 |
| URS144 | 可以根据项目，对过程验证与清洁验证的样品进行分组。 | 必需 |
| URS145 | 支持稳定性考察取样的提醒功能，每月提醒本月要进行稳定性的提醒。可支持表单操作，最终在日历上展现。 | 必需 |
| URS146 | LIMS系统允许通过扫描条形码来实现样品的快速接收。 | 必需 |
| URS147 | 对OOS重新取样增加先后顺序，可选择优先使用哪些样品。 | 必需 |
| URS148 | 收样时增加分配项目的时间，可预先设置项目分配到班组的时间，到期系统自动下发项目。 | 必需 |
| URS149 | 系统支持通过扫描的方式或手工接收的方式完成留样样品、剩余样品的接收。系统应能自动记录样品的名称、规格、批号以及存放位置等信息，并支持导出样品台账。 | 必需 |
| URS150 | 支持留样标签的自动生成及打印功能。 | 必需 |
| URS151 | 系统需支持留样领用，系统需记录留样出库的领用原因、领用数量、领用日期、领用人。系统应支持自定义留样领用流程。 | 必需 |
| URS152 | 系统应支持留样期间核查功能，并可在系统中记录期间核查的检查情况。 | 必需 |
| URS153 | 系统可对留样到期进行提醒，通知样品管理员进行样品处理。 | 必需 |
| URS154 | 系统支持对过期留样样品、剩余样品进行处理。系统支持自动或手工触发样品处理审批流程，并记录对样品处理日期、处理人、监销人、处理方式等。 | 必需 |

### 5.4.8微生物实验

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS155 | 微生物检测过程数据的采集 | 必需 |
| URS156 | 微生物培养的周期、结果的录入及相关信息 | 必需 |
| URS157 | LIMS系统可以跟踪样品的接收、保存、冷冻/解冻、制备、分析、复核和报告 | 必需 |
| URS158 | LIMS系统可以对生物学分析的样品、培养基、菌种、耗材、试剂进行（条形码）标签管理 | 必需 |
| URS159 | LIMS系统应该允许使用者设计、创建和管理分析流程。 | 必需 |
| URS160 | 系统应该能够提供在生物分析环境中所要用到的分析仪器的接口。环测粒子的数据、无菌隔离器使用整过程、高压灭菌锅使用整过程数据可以上传到系统。 | 必需 |
| URS161 | 系统支持培养基台账管理，包括培养基名称、类型、用途、编号、规格、生产厂家、批号、数量、灭菌方式、保存条件、有效期、入库、领用、结存、过期等。 | 必需 |
| URS162 | 系统应支持培养基入库验收检查功能，可记录其质量控制试验的各项指标数据，支持上传培养基的灵敏度记录、厂家报告等资料。 | 必需 |
| URS163 | 系统应支持培养基配制管理，可记录培养基的配制过程信息。 | 必需 |
| URS164 | 系统支持培养基的领用功能，可记录领用的人员、时间、用途等信息。 | 必需 |
| URS165 | 系统应可对菌种的信息进行管理，包括不限于：菌种名称、菌种编号、菌种批号、菌种代数、入库日期、菌种来源等信息。需支持上传菌种证明书等附件。 | 必需 |
| URS166 | 系统应支持菌种、生物指示剂等入库验收检查功能，可记录复苏培养信息、微观形态信息、生化反应等验收信息，也可以填写验收时使用的仪器和培养基等，亦可上传相关的检验附件。 | 必需 |
| URS167 | 系统应支持对菌种的复苏、传代、制备菌悬液进行管理，并可记录以上操作的操作记录。 | 必需 |
| URS168 | 系统支持各代菌种的领用及销毁，并要求对菌种的数据进行管理；每代菌种使用前都要求先领用，使用后去处需登记。能追溯菌种的整个生命周期。 | 必需 |
| URS169 | 菌种可按菌种名称、菌种编号、菌种批号、入库日期等进行查询； | 必需 |
| URS170 | 菌种可以批量灭活，需记录灭活人员、日期、处理方式，并进行电子签名； | 必需 |
| URS171 | 对过期菌毒种进行销毁申请和审批，并记录销毁的人员、时间、处理方式、照片等信息。 | 必需 |
| URS172 | 对微生物结果（含定量数据的结果）进行连续20批的数据分析，包括但不局限于合并血浆微生物限度、产品的微生物限度监测。 | 必需 |

### 5.4.9水质、环境监测

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS173 | LIMS系统能够支持以下监测点的创建：水、环境和人员，并且可以按照计划自动录入或手动录入。支持制定水的取样计划和环测的采样计划及审核； | 必需 |
| URS174 | 实验室环境相关指标实时监测，记录相关数据；在相关环境指标异常时（如超出2δ、3δ、超警戒、超标等），系统应该向相关人员发出超限警报 | 必需 |
| URS175 | 环境监控的数据可以和检验批次相关联。 | 必需 |
| URS176 | 可以根据房间的状态和使用情况，预先设定好监控计划。并且监控计划可以根据房间的使用情况而改变（增加、减少或日常监控）。 | 必需 |
| URS177 | 环境监控计划可以根据每日、每周、每月以及天数、周次等来设置。 | 必需 |
| URS178 | 在监控正式实施之前，可以修改监控计划，包括更改监控日期、取消监控点等 | 必需 |
| URS179 | 可以以日期、监控点、菌种、批次为基础形成报告；对监控结果形成报告。 | 必需 |
| URS180 | 为菌种鉴定提供数据库。 | 必需 |
| URS181 | 环境监测可以以监控区域、监控点、洁净级别、产品名称或类型为基础，可导出数据汇总，可生成数据趋势统计分析图，并能打印，形成趋势分析报告。水质监测，支持按照水点，或区域，或水系统类型生成数据汇总表和趋势图。支持环境检测采用点管理，可显示采用点布局图用于对照；支持水质监测点管理，科显示水质检测布局图用于对照。 | 必需 |
| URS182 | 对水质监测点、环境监测点进行数据统计分析。 | 必需 |
| URS183 | 仪器设备电子数据（包括但不局限于环境监测悬浮粒子、高压灭菌记录、高效测漏仪、风速计等）可导出录入系统，并关联到记录中。 | 必需 |

### 5.4.10 公用系统检测管理

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS184 | 系统支持压缩气体、工艺用水、空调净化系统等公用系统检测管理。 | 必需 |
| URS185 | 系统需支持公用系统的检验计划（日程）管理，系统可按各采样点检验计划自动下达检测任务。 | 必需 |
| URS186 | 系统需支持非计划的公用系统检测申请（如临时对某车间进行悬浮粒子检测），请验申请需审核通过后方可执行。 | 必需 |
| URS187 | 检验任务下达后，系统可根据各采样点的检测方案自动加载检验信息，如采样点级别、取样个数、检验项目、质量标准。 | 必需 |
| URS188 | 系统需提醒采样人员进行采样。取样前可以打印样品标签。将相应标签粘贴在采样容器上。 | 必需 |
| URS189 | 系统可记录取样人、取样时间、样品名称、取样地点。 | 必需 |
| URS190 | 公用系统样品送到实验室进行检测分析后，其结果录入/复核、报告审批业务同生产样检验业务。 | 必需 |

### 5.4.11实验室调查管理

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS191 | 当检验过程中出现OOS、OOT、AD时，用户可在系统中申请实验室调查。实验室调查流程要求工作流管理，并可由用户按企业实验室调查流程自定义配置。 | 必需 |
| URS192 | 用户申请实验室调查时系统自动把样品的检验信息带入实验室调查，如样品名称、检验方法、异常检测项目。 | 必需 |
| URS193 | 系统至少应该包括实验室调查的申请与审核、初步调查、进一步调查、调查总结，用户可在此基础上按企业实验室调查规程进行扩展。 | 必需 |
| URS194 | 系统需提供实验室调查问答列表，如人、机、料、法、环等调查因素，可以由用户自行定义与维护，便于丰富调查内容。 | 必需 |
| URS195 | 实验室调查过程中，系统应提供样品重测、重采样的功能。 | 必需 |
| URS196 | 系统应支持自动生成实验室调查报告，报告的内容与格式可以自定义。 | 必需 |
| URS197 | 系统支持出具实验室调查台账。可按时间、项目、产品进行异常类型调查统计。 | 必需 |

### 5.4.12质量统计分析

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS198 | 检测数据汇总，自动对数据的动态进行分析，并提示超出异常的报警，做出相应的控制图。 | 必需 |
| URS199 | LIMS系统可以对所选中的样品或结果，按规程进行统计分析。 | 必需 |
| URS200 | 在输入结果、查看实验、查阅历史数据时，都可以直接生成图表（产品的近期回顾、环境及监控点） | 必需 |
| URS201 | 图表必须符合标准的公司对趋势分析的要求。而使用者则可以为SPC/SQC图表制定自定义化的要求 | 必需 |
| URS202 | 对于每个图表，LIMS系统会自动地计算和显示一些统计学结果，例如：最小值、最大值、标准方差、数据个数等； | 必需 |
| URS203 | 对于每个图表，LIMS系统可以自动地显示限值线，例如：1.预设的产品或原料的质量标准（也可以是多级质量标准）；2.使用者设置的固定限值线；3.使用者定义的动态计算后的限值；4.123的标准方差。使用者可以保存对图表的设置 | 必需 |
| URS204 | 在需要的情况下，可以编辑图表中的个别数据点，并重新绘制图表。例如：移除一个影响到平均值的非典型值 | 必需 |
| URS205 | 对产品统计做回顾性分析，检测过程的控制分析图表，能力分析，以六合一图显示整个环节的数据监控情况 | 必需 |
| URS206 | LIMS系统可以为样品、实验、仪器及其他项目创建调查。调查所涉及的样品可以被详细地记录细节信息。如：对AD/OOS/OOT的异常数据分析，提示；在出现AD/OOS/OOT 检验结果时，可以手动触发AD/OOS/OOT调查，并进入AD/OOS/OOT 调查流程 | 必需 |
| URS207 | IMS系统可以为偏差和超标创建重新取样的样品。任何产生偏差或超标的样品及实验，其结果都会被LIMS系统清楚高亮地显示或打印出来 | 必需 |
| URS208 | LIMS系统可以在产生偏差或超标时采取以下措施：1.暂停这个实验（不可以进行下一步）；2.立即自动通知实验室管理人员，操作人员仍可进行其他实验；3.当实验被标记为偏差时，只有实验室管理人员才可以解锁这个实验 | 必需 |
| URS209 | LIMS系统会自动记录每一个OOS，并且给予一个唯一的编号，以便追溯这个OOS的完整历史 | 必需 |
| URS210 | LIMS系统应当提供一个内建的管理变更控制的功能。 | 必需 |
| URS211 | LIMS系统应当能够记录和管理所遇到的问题。 | 必需 |
| URS212 | LIMS系统应当可以提供有关问题的时间记录、统计和追溯分析报告。 | 必需 |
| URS213 | 年度数据分析报告导出格式为通用办公软件格式（如：word、excel、pdf等格式）；LIMS系统必须支持复杂的运算要求。运算所涉及的数据可以跨检验项目和跨样品，并且LIMS系统支持从其他数据库内导入数据，如：ODBC和SQL等 | 必需 |
| URS214 | 支持请验人员和授权的人员实时查看样品进度及测试结果。对于实验室管理人员可通过样品进度查看每个样品各个检验项目的分析状况，如样品是否分配、谁检验、谁复核、谁审核报告。 | 必需 |
| URS215 | 可统计自定义时间段内部门的工作量或个人工作量，并可生成得到相应图表。支持按供应厂家、按品种生成原辅料检验数据和趋势图。 | 必需 |
| URS216 | 检验差错率统计：可以统计一段时间内由于分析原因造成的退回修改的发生个数，并可追溯到具体的责任人。 | 必需 |

### 5.4.13文件管理

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS217 | 支持与睿想GMP管理系统推荐，查阅最新版本文件，同时提醒文件版本更新； | 必需 |

### 5.4.14综合报告

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS218 | 样品、实验、项目和分析工作都可以通过报告的形式来出具结果和状态。 | 必需 |
| URS219 | LIMS系统可以在数据库中通过多个数据表来设置灵活的搜索条件，使数据的搜索和显示更为方便。 | 必需 |
| URS220 | LIMS系统可以提供灵活的方式来配置所有可打印报告的布局与内容。 | 必需 |
| URS221 | 所有的报告都可以包含图标、文字、数据库中的数据以及报告生成时使用者添加的备注。 | 必需 |
| URS222 | LIMS系统既允许配置固定内容的报告，也允许配置可变内容的报告。例如可变内容是指在报告生成前。 | 必需 |
| URS223 | LIMS支持在系统中定制成品，原辅料相应格式的报告书模板。 | 必需 |
| URS224 | LIMS系统生成的每份报告都可以被自动地以工业标准独立格式存储（如PDF格式），这样以便于没有LIMS系统终端的人员查看。 | 必需 |
| URS225 | LIMS系统会自动地记录每一份报告被打印的历史，并且在所打印的报告上显示出被打印的次数以便于追溯。LIMS系统会内置一个报告打印日志，每一次报告的打印都会被记录下来。 | 必需 |
| URS226 | 每一份报告都包含标准的抬头和页脚，包括商标和页码（X页，共Y页）。 | 必需 |
| URS227 | 可以配置以下条件来自动生成和打印报告：1.手动选择；2.固定计划（每晚、每周、每月、固定日期）；3.基于事件（样品状态被改变）。 | 必需 |
| URS228 | LIMS系统支持外部委托样品的检验管理，并出具对应的报告格式。。 | 必需 |
| URS229 | LIMS系统可以提供一份产品的趋势回顾报告（一般为产品的年度回顾）。这份报告可以针对不同市场总结出一段时期内的质量控制情况，并且提供数值化的分析。 | 必需 |

### 5.4.15标签打印

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS230 | LIMS系统可以为样品打印条形码标签（工业标准条形码格式），标签上可以附带文字信息，用于取样时粘贴于取样容器上。 LIMS系统可以为不同类型的样品分配不同类型的标签。 | 必需 |
| URS231 | 可以手动地进入LIMS系统打印标签。 | 必需 |
| URS232 | LIMS系统可以根据计划表自动打印标签。 | 必需 |
| URS233 | 对于某些样品类型，LIMS系统可以在样品被录入时自动地为其打印标签。 | 必需 |
| URS234 | 可以在LIMS系统中为常见的打印机（Zebra和Intermec）设计简单的标签格式。 | 必需 |

### 5.4.16实验室执行系统(类似ELN/LES功能)

| 序号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS235 | 系统应支持检验方法及电子原始记录（类似ELN/LES）的管理，新版本检验方法及ELN/LES发布后原版本不可再使用。类似ELN/LES应支持对计算结果修约。 | 必需 |
| URS236 | 系统支持使用电子原始记录进行原始记录的管理和数据录入。 | 必需 |
| URS237 | 电子原始记录可按用户的检验SOP要求对实验进行分步骤执行管理。 | 必需 |
| URS238 | 电子原始记录中数据修改时系统自动审计跟踪，记录修改人、修改时间、修改原因、修改值和原值。 | 必需 |
| URS239 | 电子原始记录应能支持检验结果的自动计算、自动修约。 | 必需 |
| URS240 | 电子原始记录可以对一个检验批下的多个样品的结果进行记录。 | 必需 |

### 5.4.17电子数据

| 需求编号 |  | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS241 | 电子记录可审计跟踪；系统需要支持审计追踪记录包含被审计操作的操作人、操作时间和被数据改变的内容（改变之前和改变之后）；系统需要支持审计追踪记录不能被修改、隐藏和清除 |  | 必需 |
| URS242 | 系统需要支持审计追踪功能自动记录用户对数据的创建、修改、删除等操作 |  | 必需 |
| URS243 | 相关联的电子记录之间保持不可破坏的关联性 |  | 必需 |
| URS244 | 电子记录的打印输出记录能与原记录保持一致；系统需要支持审计追踪记录能够被以用户可读的形式查询、显示和打印 |  | 必需 |

### 5.4.18电子签名

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS245 | 电子签名和电子记录应该符合21CFR Part11要求 | 必需 |
| URS246 | 每一电子签名是唯一对应单独一个人的并且不能被再使用、或再分配给其他任何人 | 必需 |
| URS247 | 电子记录上签署的电子签名和手签名可链接到其各自的电子记录以保证电子签名不能够被删去、拷贝或者其他方面的转移以至于使用普通手段伪造一个电子记录。 | 必需 |
| URS248 | 签署电子记录包含能清晰显示如下所有与签名相关的信息： （1） 用印刷体书写出签名者的名字 （2） 签名生效的日期和时间 （3） 签名相关的含意（例如回顾、批准、职责） | 必需 |
| URS249 | 在一个组织建立、分配、证明、或批准一个人的电子签名或其他任何电子签名的要素前，组织将校验个人的身份 | 必需 |
| URS250 | 使用至少两种截然不同的证明成分，例如识别码和密码 | 必需 |
| URS251 | 当一个人在一个独立的持续受控的系统登录期间内签署了一系列的签名，签署的第一个签名将使用所有的电子签名成分；后续签署的签名至少使用一种电子签名的成分；该成分只能由个人签署，并且设计只能由个人来使用 | 必需 |

### 5.4.19识别代码及密码的管理要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS252 | 保持每一识别码和密码结合的唯一性，即不会有两个人有相同的识别码和密码 | 必需 |
| URS253 | 系统需要支持对访问权限进行限制和授权，只有获得授权的用户才能访问系统；系统需要支持定义人员角色，并根据人员角色进行权限分配，用户只能执行经过授权的操作 | 必需 |
| URS254 | 有安全处理装置以防止未被授权的密码或识别码的使用，立即采取紧急的措施来检测并报告任何试图未授权使用系统的安全单位 | 必需 |

### 5.4.20数据的结构、保存与迁移

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS255 | 支持全局检索，可通过批次信息追溯样品检验生命周期 | 必需 |
| URS256 | 记录能被完整和准确地存储 | 必需 |
| URS257 | 提供定期（按月或季度）存贮，并每日增量存贮，至少每周做一次全备 | 必需 |
| URS258 | 在整个保存期间记录可靠 | 必需 |
| URS259 | 需长期归档保存的数据有可靠存储介质保存 | 必需 |
| URS260 | 无论是现有的产品升级或是全新的软件系统，都确保能自动地实现对以前或现在数据的兼容性 | 必需 |
| URS261 | 企业现有数据可实现完整、准确、可靠的导入；对于样品，实验和项目都具备对动态数据的管理能力，无论某个流程节点是否被接收、被审核还是被取消。 | 必需 |
| URS262 | LIMS系统必须支持复杂的运算要求。运算所涉及的数据可以跨检验项目和跨样品， | 必需 |
| URS263 | 对于样品，实验和项目都具备对动态数据的管理能力，无论某个流程节点是否被接收、被审核还是被取消。 | 必需 |

### 5.4.21设备控制和数据采集

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS264 | 适合高速获取数据 | 必需 |

### 5.4.22系统管理

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS265 | 每个受权人都会得到一个用户名或用户ID以及密码来登录系统 （用户工号作为登录ID最好） | 必需 |
| URS266 | 通过使用个人姓名将每个人与一个ID相关联，使ID在系统中具有唯一性 | 必需 |
| URS267 | “许可”机制，允许或禁止每一个用户访问特定的记录、文件和程序 | 必需 |
| URS268 | 统一管理不同任务、不同责任、不同级别的用户； 使用用户组分配权限 | 必需 |
| URS269 | 能够防止非法使用他人账户登陆系统：最多尝试登陆次数（账户锁定），停用时间（长时间不使用软件自动锁定），管理员可为所有用户重置密码 | 必需 |
| URS270 | 有能力识别无效的和被改变的记录 | 必需 |
| URS271 | 特殊情况下操作者应该可以授权予backup 用户进行操作 | 必需 |
| URS272 | LIMS系统必须有直接的设备集成功能 | 必需 |
| URS273 | LIMS系统可以轻松灵活地集成新仪器，并且允许非专业的使用者（如经过培训的系统管理员）能够进行一些日常的系统配置工作。 | 必需 |
| URS274 | LIMS系统提供全系列的串口（RS232）的仪器集成功能。 | 必需 |
| URS276 | LIMS系统的集成功能支持所有文件格式word/pdf/excel/csv/txt/xml。 | 必需 |
| URS277 | 对于标准色谱数据系统（Waters Empower），LIMS系统可以提供预设好的集成配置。 | 必需 |
| URS278 | 对于天平、仪表等简单的仪器（如Sartorius天平），LIMS系统也可以提供预设好的集成配置。 | 必需 |
| URS279 | LIMS系统可以通过基础文件、数据库更新、XML传输等方式，与其他系统进行双向的数据传输。 | 必需 |
| URS280 | LIMS系统采用工业标准的XML模式或DTD。 | 必需 |
| URS281 | 安全性应该包括：审计追踪、成套的安全管理工具、所有可登录账号的密码保护等。为了支持电子签名，在创建、修改及删除电子记录时，必须再次输入密码。供应商应该为系统安装合适的杀毒软件和防火墙以保证系统安全（杀毒软件和防火墙不需要供应商提供） | 必需 |
| URS282 | 系统需要支持统计各类报表，如质控图，年度质量回顾分析图 | 必需 |
| URS283 | 系统日志记录 | 必需 |
| URS284 | 试验数据可供有相关权限的用户查询、导出，原始数据可以追溯 | 必需 |
| URS285 | 可以为样品、物料、仪器等打印受控的条形码标签，并根据需要配备文字说明信息；实现扫码及手动输入识别条码信息，并配备配套的条形码扫描设备 | 必需 |
| URS286 | 黑盒测试作为整套系统的可接受性及完整性测试 | 必需 |
| URS287 | 整套系统应具备详细的全面审计功能 | 必需 |
| URS288 | 报警或者提示功能应进行描述、发生的位置、时间点 | 必需 |
| URS289 | 表单定义支持多数据源；可采用多种方式来定义表单 | 必需 |
| URS290 | 支持“固定报表”和“模版报表”的双重解析，展现格式：列表、分组、数据交叉、交叉分组、交叉统计等，支持复合表头，支持滚动式报表 | 必需 |
| URS291 | 兼容现有的文件系统 | 必需 |
| URS292 | 支持输出报表的打印、导出（PDF、Excel、Word、二次过滤、排序、隐藏列，支持但不限于HTML、EXCEL、WORD、TEXTT的PDF等多种展现方式，报表中能够展现图片，报表可以在页面中进行自动对齐，提供靠左、中、右等对齐方式。） | 必需 |
| URS293 | 通过网页浏览器实现业流程功能，方便操作人员的使用。 | 必需 |

### 5.4.23验证/确认要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS294 | 供应商需提供系统的验证服务，双方共同完成LIMS的计算机化系统验证，验证过程需遵循GAMP5 指南。 | 必需 |
| URS295 | 供应商需主导DQ、SAT、IQ、OQ的验证实施工作，并提供验证方案、报告文档。 | 必需 |
| URS296 | 供应商需要提供系统标准版的PQ方案与报告模板及培训，并指导或协助用户进行首轮PQ验证。 | 必需 |
| URS297 | 供应商需提供整套的系统验证的文档，应至少包括：项目质量管理、系统验证计划、风险评估、设计说明、功能说明、设计确认、IQ验证方案、IQ验证报告，OQ验证方案、OQ验证报告，PQ验证方案、验证总结报告等。 | 必需 |
| URS298 | 有LIMS系统上线后相应变动的确认培训和文件模板； | 必需 |
| URS299 | LIMS系统支持编辑具体分析方法、设备确认等的验证方案，方案可以发送到睿想系统，走睿想系统审批流程；支持编辑的验证方案检测项目可以和相关项目关联，按检测流程开展实验，按设定的验证报告格式生产一份报告，发送到睿想系统，走睿想系统审批流程。 | 必需 |
| URS300 | 标准的软件产品必须依照GAMP5的软件开发生命周期进行验证。 | 必需 |
| URS301 | 供应商必须提供供应商一方所有项目参与人员的培训记录、相应的资质文件，以此证明每一位参与人员都有足够的能力来完成他们的工作。 | 必需 |
| URS302 | 供应商应当提供一份21 CFR Part 11的分析资料，以说明其LIMS系统是如何落实Part 11中的每一项内容的。 | 必需 |
| URS303 | 供应商必须为验证过程提供所需的所有关键性指导，才可以完成验证并使LIMS系统正常上线。这些应包括编程指导与标准、组态和变更控制、回归测试、运行管理、LIMS系统管理员的培训等。 | 必需 |
| URS304 | 供应商必须给出10条以上，成功使用是上述模板和方法的客户案例。并会及时纠正在运行确认（OQ）过程中发现的与需求不符合之处。任何可能由已知的系统缺陷所引起的需求不符之处，供应商都应当在进行验证之前列出。 | 必需 |
| URS305 | 在LIMS系统验证过程中，供应商必须为每一个功能模块提供详细的功能描述 | 必需 |
| URS306 | 验证中所有产生的变更、偏差以及处理措施都能被记录 | 必需 |

### 5.4.24法规符合性

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS307 | LIMS系统应完全符合21 CFR Part 11所规定的所有条款，以符合FDA对电子记录和电子签名的要求。 | 必需 |
| URS308 | 所有LIMS系统的外部接口，包括仪器集成，都必须符合Part 11上关于变更备案、电子签名、信息安全和密码管理的要求。 | 必需 |
| URS309 | LIMS系统必须对电子记录的变更进行自动登记备案，对于每一次变更，都应记录以下三点：1.变更人；2.变更日期及时间；3.变更值与原始值。 | 必需 |
| URS310 | 备案记录必须能够通过电子文档或打印稿的形式供使用者查看。 | 必需 |
| URS311 | LIMS系统应该对每一个样品保持一个完整的监控链。用来监控哪位使用者正在进行该样品的哪一项检验，以及该样品所处的检验状态。 | 必需 |
| URS312 | LIMS系统必须强制执行电子签名制度，以防止有意或无意的记录造假。 | 必需 |
| URS313 | 每个电子签名都应具有两项独立的信息（用户名和密码），对每一个使用者而言，用户名和密码的正确组合，就是使用属于自己唯一的电子签名的方式。 | 必需 |
| URS314 | 所有具有关联性的数据（如分析方法和样品规格）都应该有版本控制。 | 必需 |
| URS315 | LIMS系统应该提供全面的应用程序和数据库层面的信息安全防护及访问限制，避免未经授权的系统接入。 | 必需 |
| URS316 | LIMS系统能够记录使用者的技能情况，在进行某些特定操作时，会先行确认使用者的技能，只有具备相应技能的使用者，才会被允许进行操作。这些特定的操作包括：1.为特定的实验方法输入数据（验证）；2.使用特定的仪器；3.审批及批准报告。 | 必需 |
| URS317 | LIMS系统可以生成一份关于所有使用者所具备的技能的汇总表。在表中可以显示各使用者的技能等级和培训记录。 | 必需 |
| URS318 | LIMS系统中的任何操作，都具有权限控制。并可以为每一个使用者设定其可以拥有的权限。 | 必需 |
| URS319 | 各个使用者的权限等级，可以进行灵活的配置，以适应一些特殊要求。 | 必需 |
| URS320 | 每一个使用者都可以拥有属于他个人的用户档案。 | 必需 |
| URS321 | 系统管理员可以新增或修改其他使用者的用户档案，并对于已报废的使用者账户进行删除操作。 | 必需 |
| URS322 | 使用者必须输入一个唯一的用户名和正确的密码，才能登陆系统。 | 必需 |
| URS323 | 使用者的密码必须严格保密，并遵守以下规则： 1.使用者的密码只能由本人知晓； 2.密码不能和任何系统行为产生关联（比如默认123456）； 3.密码在任何时候都不会在屏幕上明文显示； 4.密码在保存和传输的时候都必须被加密； 5.密码不得以代码的形式直接记录在系统或源文件中； 6.可以设置密码的最短长度（例如至少6位）； 7.使用者可以在任何时候修改密码； 8.密码应该具备有效期，并需要在到期前修改； 9.在使用者首次登录时，必须强制修改其默认密码 | 必需 |
| URS324 | 在使用者登录后，若在一段设定的时间内无任何操作，会被自动登出，并且必须保证这样的登出不会造成任何数据丢失。 | 必需 |
| URS325 | 供应商派驻到项目的代表必须熟悉制药行业的法律法规及行业内要求，并且以文件证据的形式加以确认（例如培训记录）。 | 必需 |

### 6．服务要求

### 6.1 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS326 | 软件说明书（中文版） | 必需 |
| URS327 | 供方应负责对需方的相关人员（包括操作人员、IT人员、设备人员、QA人员等）进行培训，培训内容应包括软件操作、软件原理、软件维修及维护及验证等方面的内容，供方应提供相关的培训资料，软件操作培训资料（中文版） | 必需 |
| URS328 | 计算机化系统验证的方案及报告（中文版） | 必需 |
| URS329 | 对主要的零部件、易损件、规格件应在技术文件中列清明细及规格型号及供应商等信息，以方便配件订购。 | 必需 |
| URS330 | - 提供技术手册、材质报告 - 质量合格证及检测报告 | 必需 |

6.2 FAT要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS331 | 提供工厂验收应对仪器设备及软件进行整体的测试并出具报告资料 | 必需 |
| URS332 | 对于IQ/OQ 中一些无法检查的项目,可以安排在FAT中进行 | 必需 |

6.3 安装调试要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS333 | 应有安装规程指导设备在现场组装完成后进行的整体测试 | 必需 |
| URS334 | 确保系统能按设计要求正常运转 | 必需 |
| URS335 | 应有检查表，包含既定安装步骤的接受标准可以保证系统的正确安装和安装确认的可追溯性。 | 必需 |

### 6.4 SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS336 | 安装确认是在工艺验证前所必需要完成的工作。它通常是由工程部门来协助实施完成的。 | 必需 |
| URS337 | 安装确认的行为包括 - 确认设备的关键设施 - 建立安装过程中的挑战性的测试 - 设备的编号与标签 - 证书 - 根据设计确认的标准对安装进行检查，生成设备日志 完成环境,安全与环境方面的评估-在发货/安装之前完成(防护,电器安全与危险的材料等) | 必需 |
| URS338 | 在输入结果时，使用者还可以添加备注。 | 必需 |
| URS339 | LIMS系统可以为具有多级化质量标准的实验提供一些复杂的计算机制，如：溶解试验和装量均匀度试验。 | 必需 |
| URS340 | 当所需要的结果都被输入后，则会立即进行计算，即使这个计算结果是在后台且不可见的。LIMS系统允许计算值来自其他实验甚至是其他样品（例如：标准品） | 必需 |
| URS341 | 使用者可以在合理的情况下修改实验结果的单位。如果单位是可换算的，则LIMS系统会根据转换的单位自动地对数值进行换算。 | 必需 |
| URS342 | LIMS系统可以根据简单的修约规则或复杂的修约规则（可以由用户自定义），对输入和自动获取的结果进行修约。 | 必需 |
| URS343 | 使用者可以在结果输入界面复制结果或实验。 | 必需 |
| URS344 | 支持网格化的结果输入界面，实验名称和数据名称在界面顶部显示，样品编号在界面左侧显示。 | 必需 |
| URS345 | 支持网格化的结果输入界面，样品编号在界面顶部显示，实验名称和数据名称在界面左侧显示。 | 必需 |
| URS346 | 在网格化显示界面中，允许选中多个单元格，并且可以进行复制、粘贴的操作。 | 必需 |
| URS347 | 支持两行的结果输入界面。上面一行显示实验名称，下面一行显示相应的实验结果 | 必需 |
| URS348 | LIMS系统能够将某个文件中的实验结果自动导入。且导入时，允许新建样品和实验。 | 必需 |
| URS349 | LIMS系统应该便于为每个实验方法关联实验备注和实验描述，且这类备注和描述没有字数限制。 | 必需 |
| URS350 | 在输入结果时，LIMS系统可以自动地验证所输入结果的格式，且不允许输入格式不正确的结果。 | 必需 |
| URS351 | 数据输入后，可以自动进行计算。 | 必需 |
| URS352 | 计算用的数据可以从同一个实验或不同的实验、同一个样品或不同的样品、同一个分析过程或不同的分析过程中获取。 | 必需 |
| URS353 | 对于特定的样品质量标准可以关联特定的单位制式，这样就可以自动地根据设定的单位进行换算。 | 必需 |
| URS354 | LIMS系统将根据可设置的有效数字和修约规则，自动保存实验结果。 | 必需 |
| URS355 | LIMS系统必须依照预先设定的最大值与最小值范围，自动对结果进行检查。 | 必需 |
| URS356 | LIMS系统必须能够记录标准的制药工业所用方法的实验结果。包括但不限于：1.外观及物理检测（外观、澄明度、装量等）；2.化学检测；3.通过仪器来鉴别物质（液相、紫外、气相、红外等）；4.通过仪器来检测相关物质（含量、溶解、装量均匀度、重金属）；5.水分检测（干燥失重、炽灼残渣）；6.微生物检测（细菌计数、霉酵母菌计数、大肠杆菌计数）。 | 必需 |
| URS357 | LIMS系统支持不同的结果类型。包括： 1.整数； 2.实数（包括科学计数法和十进制计数法）； 3.限值结果（如<10%、>10%、≤10%）； 4.手动输入的文本； 5.从下拉列表中选择； 6.指数； 7.计算； 8.日期； 9.超链接（链接至文档或原始数据）； 10.数据库存储的图片或文档。 | 必需 |

### 6.5 培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS358 | 供应商提供软件的操作人员培训、系统管理员培训等 | 必需 |

### 6.6 保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS359 | 系统供应商负责所有技术指导、电话咨询，包括：操作、设备维护、性能及问题解答 | 必需 |
| URS360 | 供应商提供不少于2年的保修期 | 必需 |
| URS361 | 厂家负责系统更新、维护，相关硬件和设备维修以及相关备件提供、得到维修需求信息后能尽快到现场 | 必需 |
| URS362 | 厂家负责系统错误的维修和改进 | 必需 |
| URS363 | 在流程发生改变、产品与GMP 条款发生重大冲突、系统出现bug 时供应商应该免费提供服务做出变更 | 必需 |
| URS364 | 系软件交付使用后在一年内供应商应根据需要随时上门对系统进行维护；若相关问题在一年期限内未能完成则可以协商在期限后延续服务。 | 必需 |
| URS365 | 供应商应该根据实际情况设计与系统相关的网络端口布局（网络端口的安装需要供应商协助解决） | 必需 |

### 6.7 项目要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS366 | 在项目实施之前，供应商必须提供一份详细的项目质量控制文档 | 必需 |
| URS367 | 供应商必须制定一个项目整体实施计划表，详细说明该项目的各项具体任务、所需要的人员及其他必要的条件。 | 必需 |
| URS368 | 供应商在项目实施的人员上若发生变动，必须提前通过书面形式提交并得到客户批准。 | 必需 |
| URS369 | 需要成立一个项目领导小组，以监督项目进度和接收各方的项目意见。这个领导小组由供应商团队的代表和客户的高级管理人员组成。 | 必需 |

### 6.8 其它要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS370 | LIMS系统项目必须按照GAMP5的标准来实施。这也可以理解为是一项完全依照GAMP5中项目与质量计划所提出的建议。它以严格的SOP和指导方针来指导使用者进行变更控制、配置管理、资质培训和系统上线以后的管理工作。 | 必需 |
| URS371 | 供应商必须提供至少10个基于上述指导方针及质量计划成功交付的案例。 | 必需 |
| URS372 | 供应商在实施的过程中必须有一个认证体系，可以用文件的形式证明项目实施团队是合适且有资质的，以保证整个项目在符合GMP的框架下实施。 | 必需 |
| URS373 | 供应商必须保证其项目管理团队内有足够的具有丰富经验和专业知识的员工来管理风险和处理问题。供应商必须提供证明，证明其至少已成功完成过40个以上的项目。 | 必需 |
| URS374 | 供应商负责本项目系统新增基础数据导入 |  |

### 7. 修订历史

| 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.其他

8.1  投标报价应包含完成本项目用户需求书中所有内容。

8.2 付款方式：合同签订后，预付30%货款，用户测试（UAT）完成付款30%，验收上线后付款30%，质保金10%；凭发票付款。

8.3 服务期限：合同签订合同起 360 天。

8.4 投标商应提供售后服务承诺书，提供技术服务团队名单，提供质保期后运营维护费用报价（元/年）。

- 附件1  实验室样品管理流程图

记录：

QC3004 R01 收样、分样记录

QC3004 R02 成品取样标签

QC3004 R03 检验台账

QC3004 R04 剩余样品销毁记录

QC3004 R05 中间产品取样标签

QC3004 R07 收样、领用记录

- 附件2  实验室工作流程图

记录：

QC0001 R01 请验单

QC3002 R02 V1.3取样申请单； QC3002 R03 V1.1 中间品、原液、半成品、成品取样记录

QC0006 R01 V1.5 OOS、OOT调查记录； QC0006 R03 V1.1 OOS、OOT调查台帐(1)

QC0006 R05 V1.2 AD调查记录

QC0006 R06 V1.1 AD调查台帐

QC0005R02 V1.2 检验报告书； QC0005R01 V1.1报告发放签收表

- 附件3  仪器设备管理流程图

记录：

QC2001 R01 V1.2 主要仪器设备清单；QC2003 R01 V1.2 电子天平日常校准记录

仪器设备使用日志（工程部文件）

仪器设备使用日志（纸质审计）（信息科文件）

变更记录（QA文件）

验证方案与报告（QA文件）

- 附件4  OOS/OOT流程图

AD流程图

记录：

QC0006 R01 OOS/OOT 调查记录

QC0006 R02 微生物检查OOS/OOT调查记录

QC0006 R03 OOS/OOT调查台账

QC0006 R05 AD调查记录        QC0006 R06 AD调查台账

- 附件5  稳定性考察流程

记录：

QC3006 R01 稳定性试验方案

QC3006 R02 稳定性试验样品台账

QC3006 R03 稳定性试验数据汇总表

QC3006 R05 稳定性考察样品标签

QC3006 R07 稳定性考察总结审批表     QC3006 R08 稳定性考察计划

- 附件6  留样管理流程

| QC3005 R01 | 样品台账 |
| --- | --- |
| QC3005 R02 | 样品卡 |
| QC3005 R03 | 留样标签 |
| QC3005 R04 | 留样观察记录 |
| QC3005 R05 | 留样、稳定性样品销毁处理单 |

- 附件7  产品检测工作流程

- 附件8  记录清单

QC0通则

| 请验单 | QC0001R01 |
| --- | --- |
| 委托检验台账 | QC0003R01 |
| 检验报告书 | QC0005R02 |
| 报告发放签收表 | QC0005R01 |
| OOS/OOT调查记录 | QC0006R01 |
| 微生物检查OOS/OOT调查记录 | QC0006R02 |
| OOS/OOT调查台帐 | QC0006R03 |
| AD调查记录 | QC0006R05 |
| AD调查台帐 | QC0006R06 |

QC1标准方法

| pH值测定记录 | QC1101R01 |
| --- | --- |
| 纯度测定记录 | QC1102R01 |
| 蛋白质含量（凯氏定氮法）测定记录 | QC1104R01 |
| 纯度（凯氏定氮法）测定记录 | QC1104 R02 |
| 纤维蛋白原总量测定记录 | QC1104 R03 |
| 铝残留量测定记录 | QC1105 R01 |
| 钾离子含量测定记录 | QC1106R01 |
| 钠离子含量测定记录 | QC1107R01 |
| 吸光度测定记录 | QC1108R01 |
| 渗透压摩尔浓度测定记录 | QC1109R01 |
| 辛酸钠含量测定记录 | QC1110R01 |
| 注射液装量测定记录 | QC1111R01 |
| 水分测定记录 | QC1112R01 |
| 恒温减压干燥法水分含量测定记录 | QC1113R01 |
| 真空度检测记录 | QC1114R01 |
| 复溶时间测定记录 | QC1114R02 |
| 糖含量测定记录 | QC1115R01 |
| 装量差异测定记录 | QC1116R01 |
| 甘氨酸含量测定记录 | QC1117R01 |
| 游离磷酸组胺测定记录 | QC1118R01 |
| 游离磷酸组胺与人免疫球蛋白结合率测定记录 | QC1118R02 |
| 残余乙醇含量测定记录 | QC1120R01 |
| 枸橼酸离子含量测定记录 | QC1121R01 |
| 氯离子含量测定记录 | QC1122R01 |
| 盐酸精氨酸含量测定记录 | QC1123R01 |
| 磷酸三丁酯残留量测定记录 | QC1124R01 |
| 聚山梨酯80残留量测定记录 | QC1125R01 |
| 甘露醇含量测定记录 | QC1126R01 |
| Lowry法蛋白质含量测定记录（方法1） | QC1127R01 |
| Lowry法蛋白质含量测定记录（方法2） | QC1127R02 |
| 钙离子含量测定记录 | QC1128 R01 |
| 分子大小分布测定记录 | QC1326R01 |
| 多聚体含量测定记录 | QC1327R01 |
| 外观、可见异物检查记录（液体制剂） | QC1201R01 |
| 外观、可见异物检查记录（冻干制剂） | QC1201R02 |
| 不溶性微粒检查（光阻法）记录 | QC1202R01 |
| 鉴别试验（免疫电泳法）记录 | QC1203R01 |
| 鉴别试验（免疫双扩散法）记录 | QC1204R01 |
| 热稳定性试验记录 | QC1205R01 |
| 无菌检查记录（薄膜过滤法） | QC1206R01 |
| 无菌检查记录（直接接种法） | QC1206R02 |
| 无菌检查法转种记录 | QC1206R03 |
| 异常毒性检查记录 | QC1207R01 |
| HBsAg测定记录 | QC1208R01 |
| 白喉抗体效价测定记录 | QC1209R01 |
| 激肽释放酶原激活剂测定记录 | QC1210R01 |
| 抗A、抗B血凝素测定记录 | QC1211R01 |
| 抗人球蛋白血清标定记录 | QC1211R02 |
| 抗补体活性检验记录 | QC1213R01 |
| 溶血素滴定记录 | QC1213R02 |
| 热原检查记录 | QC1214R02 |
| CVS攻击毒株使用记录 | QC1215R01 |
| 狂犬病人免疫球蛋白效价测定记录 | QC1215R02 |
| 破伤风毒素使用记录 | QC1216R01 |
| 破伤风毒素测定记录 | QC1216R02 |
| 破伤风抗体效价（小鼠法）测定记录 | QC1216R03 |
| 人凝血因子Ⅷ效价测定记录 | QC1217 R01 |
| 人凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ效价测定记录 | QC1217 R02 |
| 人凝血因子比活性测定记录 | QC1217 R03 |
| 病毒悬液制备记录 | QC1218R01 |
| 病毒液的预滴定记录 | QC1218R02 |
| 狂犬病人免疫球蛋白效价测定（细胞法）记录 | QC1218R03 |
| 凝固活力测定记录 | QC1219R01 |
| 抗-HBs效价测定记录(酶联免疫法） | QC1220R01 |
| 人凝血酶活性检查记录 | QC1222R01 |
| 肝素含量测定（凝固法）记录 | QC1223R01 |
| 活化的凝血因子活性检查记录 | QC1224R01 |
| 人用狂犬病疫苗效价测定记录 | QC1225R01 |
| 人用狂犬病疫苗鉴别试验记录 | QC1226R01 |
| 牛血清白蛋白残留量检测记录 | QC1227R01 |
| 卵清蛋白残留量测定记录 | QC1228R01 |
| 细胞传代记录 | QC1229R01 |
| 细胞冻存记录 | QC1229R02 |
| 细胞复苏记录 | QC1229R03 |
| 细胞冻存及使用台帐 | QC1229R04 |
| 丙型肝炎病毒抗体（HCV抗体）酶联免疫法检验记录 | QC1230R01 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV-1和HIV-2抗体）酶联免疫法检验记录 | QC1231R01 |
| 细菌内毒素检验记录 | QC1320R01 |
| 鲎试剂灵敏度复核试验记录 | QC1320R02 |
| 干扰试验记录 | QC1320R03 |
| 细菌内毒素检验原样复试记录 | QC1320R04 |
| 中间产品微生物限度检查记录 | QC1325R02 |
| 大肠埃希菌鉴定记录 | QC1325R03 |

QC2设备管理

| 主要仪器设备清单 | QC2001R01 |
| --- | --- |
| 洁净室使用记录 | QC2001R03 |
| 温度记录 | QC2001R04 |
| 冰箱存放试剂记录 | QC2001R05 |
| 温湿度记录 | QC2001R08 |
| 电子天平日常校准记录 | QC2003R01 |
| 玻璃量器校正记录 | QC2005R01 |
| 标化玻璃量器发放记录 | QC2005R02 |
| 标化玻璃量器管理台账 | QC2005R03 |

QC3样品管理

| 物料取样记录 | QC3001R01 |
| --- | --- |
| 物料取样标签 | QC3001R02 |
| 物料样品标签 | QC3001R03 |
| 工艺用水取样记录 | QC3001R04 |
| 取样授权书 | QC3001R07 |
| 成品检测申请单 | QC3002R01 |
| 取样申请单 | QC3002R02 |
| 中间品、原液、半成品、成品取样记录 | QC3002R03 |
| 收样、分样记录 | QC3004R01 |
| 成品取样标签 | QC3004R02 |
| 检验台帐 | QC3004R03 |
| 剩余样品销毁记录 | QC3004R04 |
| 中间产品取样标签 | QC3004R05 |
| 收样、领样记录 | QC3004R07 |
| 样品台账 | QC3005R01 |
| 样品卡 | QC3005R02 |
| 留样标签 | QC3005R03 |
| 留样观察记录 | QC3005R04 |
| 留样、稳定性样品销毁处理单 | QC3005R05 |
| 稳定性试验方案 | QC3006R01 |
| 稳定性试验样品台帐 | QC3006R02 |
| 稳定性试验数据汇总表 | QC3006R03 |
| 稳定性考察样品标签 | QC3006R05 |
| 稳定性考察总结审批表 | QC3006R07 |
| 年度稳定性考察计划 | QC3006 R08 |

QC4化学实验室管理

| 溶液配制记录 | QC4002R01 |
| --- | --- |
| 试剂管理台账 | QC4002R02 |
| 溶液标签 | QC4002R03 |
| 试剂标签 | QC4002R04 |
| 特殊用水检查记录 | QC4002R05 |
| 毒害物品验收记录 | QC4003R01 |
| 毒害物品领用记录 | QC4003R02 |
| 毒害物品销毁记录 | QC4003R03 |
| 毒害物品标签 | QC4003R04 |
| 毒害溶液领用记录 | QC4003R05 |
| 危险化学试剂使用台账 | QC4004R01 |
| 标准物质管理台账 | QC4005R01 |
| 标准物质管理台账 | QC4005R03 |
| 滴定液配制及标定记录 | QC4006R01 |
| 滴定液台账 | QC4006R02 |
| 滴定液标签 | QC4006R03 |
| 色谱柱目录 | QC4007R03 |
| 色谱柱标签 | QC4007R04 |
| 放射性废物处理记录 | QC4009R01 |
| 安全检查记录 | QC4010R01 |
| 溶液稳定性研究报告 | QC4012R07 |
| 易制毒试剂台账 | QC4013R01 |
| 易制毒试剂销毁记录 | QC4013R02 |

QC5微生物实验室

| 洁净室清洁消毒记录 | QC5001R02 |
| --- | --- |
| 消毒剂使用记录 | QC5001R03 |
| 洁净区压差监测记录 | QC5001R05 |
| 菌毒种管理记录 | QC5002R01 |
| 菌毒种标签 | QC5002R03 |
| 菌毒种销毁记录 | QC5002R04 |
| 菌种冻存记录 | QC5002R05 |
| 菌种特征确认记录 | QC5002R06 |
| 菌种传代记录 | QC5002R07 |
| 菌种使用记录 | QC5002R08 |
| 湿热灭菌记录 | QC5003R01 |
| 湿热灭菌物品交接记录 | QC5003R02 |
| 废弃物品灭菌记录 | QC5003R04 |
| 鲎试剂管理台账 | QC5004R01 |
| 培养基管理规程 | QC5005 |
| 培养基配制记录 | QC5005R01 |
| 培养基发放记录 | QC5005R02 |
| 计数用培养基适用性检查记录 | QC5005R04 |
| 干粉培养基使用记录 | QC5005R05 |
| 培养基无菌检查记录 | QC5005R06 |
| 培养基标签 | QC5005R07 |
| 培养基领用记录 | QC5005R08 |
| 胰酪胨大豆肉汤培养基适用性检查记录 | QC5005R09 |
| 胰酪大豆胨液体培养基适用性检查记录 | QC5005R10 |
| 硫乙醇酸盐流体培养基适用性检查记录 | QC5005R11 |
| 控制菌检查用培养基适用性检查记录 | QC5005R12 |
| 菌落计数记录 | QC5005R13 |
| 微生物特征记录表 | QC5006R01 |
| 生物指示剂培养记录 | QC5007R01 |

QC6环境监控

| 洁净室（区）沉降菌测试记录 | QC6001R01 |
| --- | --- |
| 洁净室（区）沉降菌测试报告书 | QC6001R02 |
| 洁净室（区）悬浮粒子测试记录(一) | QC6002R01 |
| 洁净室（区）悬浮粒子测试报告书 | QC6002R03 |
| 水系统监测计划表 | QC6004R01 |
| 超警戒限度报告 | QC6005R01 |
| 警戒限度与纠偏限度表 | QC6005R02 |
| 洁净室（区）浮游菌测试记录 | QC6006R01 |
| 洁净室（区）浮游菌测试报告书 | QC6006R02 |
| 洁净室（区）表面微生物测试记录（一） | QC6007R01 |
| 洁净室（区）表面微生物测试记录（二） | QC6007R02 |
| 洁净室（区）表面微生物测试报告书 | QC6007R03 |

QS1成品

| 人血白蛋白检验记录 | QS1001R01 |
| --- | --- |
| 人血白蛋白报告书 | QS1001R02 |
| 人血白蛋白报告书（稳定性考察） | QS1001R03 |
| 静注人免疫球蛋白（pH4)检验记录 | QS1002R01 |
| 静注人免疫球蛋白（pH4）成品报告书（成品） | QS1002R02 |
| 静注人免疫球蛋白（pH4）成品报告书（稳定性考察） | QS1002R03 |
| 冻干静注人免疫球蛋白检验记录 | QS1003R01 |
| 冻干静注人免疫球蛋白（pH4）成品报告书 | QS1003R02 |
| 冻干静注人免疫球蛋白（pH4）报告书（稳定性考察） | QS1003R03 |
| 人免疫球蛋白检验记录 | QS1004R01 |
| 人免疫球蛋白报告书 | QS1004R02 |
| 人免疫球蛋白报告书（稳定性考察） | QS1004 R03 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白检验记录 | QS1005R01 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白成品报告书 | QS1005R02 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白成品报告书（稳定性考察） | QS1005 R03 |
| 狂犬病人免疫球蛋白检验记录 | QS1006R01 |
| 狂犬病人免疫球蛋白成品报告书 | QS1006R02 |
| 狂犬病人免疫球蛋白报告书（稳定性考察） | QS1006 R03 |
| 破伤风人免疫球蛋白检验记录 | QS1007R01 |
| 破伤风人免疫球蛋白成品报告书 | QS1007R02 |
| 破伤风人免疫球蛋白报告书（稳定性考察） | QS1007 R03 |
| 组织胺人免疫球蛋白检验记录 | QS1008R01 |
| 组织胺人免疫球蛋白报告书 | QS1008R02 |
| 组织胺人免疫球蛋白报告书(稳定性考察） | QS1008 R03 |
| 人纤维蛋白原检验记录 | QS1009R01 |
| 人纤维蛋白原报告书 | QS1009R02 |
| 人凝血因子Ⅷ检验记录 | QS1010R01 |
| 人凝血因子Ⅷ报告书 | QS1010R02 |
| 人凝血酶原复合物检验记录 | QS1011R01 |
| 人凝血酶原复合物报告书 | QS1011R02 |
| 冻干人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）检验记录 | QS1012R01 |
| 冻干人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）报告书 | QS1012R02 |

QS2原液、半成品质量标准

| 人血白蛋白原液、半成品检验记录 | QS2001R01 |
| --- | --- |
| 人血白蛋白原液、半成品检验报告书 | QS2001R02 |
| 静注人免疫球蛋白（pH4)原液、半成品检验记录 | QS2002R01 |
| 静注人免疫球蛋白（pH4）报告书 | QS2002R02 |
| 冻干静注人免疫球蛋白（pH4)原液、半成品检验规程 | QS2003A01 |
| 冻干冻干静注人免疫球蛋白（pH4)原液、半成品检验记录 | QS2003R01 |
| 冻干静注人免疫球蛋白（pH4）报告书 | QS2003R02 |
| 人免疫球蛋白中间品、原液、半成品检验记录 | QS2004R01 |
| 人免疫球蛋白中间品原液、半成品报告书 | QS2004R02 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白中间品、原液、半成品检验记录 | QS2005R01 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白中间品、原液、半成品报告书 | QS2005R02 |
| 狂犬病人免疫球蛋白中间品、原液、半成品检验记录 | QS2006R01 |
| 狂犬病人免疫球蛋白中间品、原液、半成品报告书 | QS2006R02 |
| 破伤风人免疫球蛋白中间品、原液、半成品检验记录 | QS2007R01 |
| 破伤风人免疫球蛋白中间品、原液半成品报告书 | QS2007R02 |
| 组织胺人免疫球蛋白原液、半成品检验记录 | QS2008R01 |
| 组织胺人免疫球蛋白原液、半成品报告书 | QS2008R02 |
| 冷沉淀检验记录 | QS2009R01 |
| 冷沉淀报告书 | QS2009R02 |
| 人纤维蛋白原原液、半成品检验记录 | QS2010R01 |
| 人纤维蛋白原原液、半成品报告书 | QS2010R02 |
| 人凝血因子Ⅷ原液、半成品检验记录 | QS2011R01 |
| 人凝血因子Ⅷ原液、半成品报告书 | QS2011R02 |
| 人凝血酶原复合物原液、半成品检验记录 | QS2012R01 |
| 人凝血酶原复合物原液、半成品报告书 | QS2012R02 |
| 合并血浆微生物限度检验记录 | QS2013R01 |
| 合并血浆报告书 | QS2013R02 |
| 冻干人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）单次病毒收获液、原液、半成品检验记录 | QS2014R01 |
| 冻干人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）单次病毒收获液、原液、半成品检验报告书 | QS2014R02 |
| 中间产品微生物限度检验记录 | QS2015R01 |
| 中间产品微生物限度报告书 | QS2015R02 |

QS3辅料

| 盐酸检验记录 | QS3001R01 |
| --- | --- |
| 盐酸报告书 | QS3001R02 |
| 乙醇检验记录 | QS3002R01 |
| 乙醇报告书 | QS3002R02 |
| 氯化钠检验记录 | QS3003R01 |
| 氯化钠报告书 | QS3003R02 |
| 冰醋酸检验记录（药典二部--现用） | QS3004R01 |
| 冰醋酸检验记录（药典四部） | QS3004R01 |
| 冰醋酸报告书 | QS3004R02 |
| 枸橼酸钠检验记录 | QS3005R01 |
| 枸橼酸钠报告书 | QS3005R02 |
| 磷酸组胺，一水检验记录 | QS3006R01 |
| 磷酸组胺，一水报告书 | QS3006R02 |
| 无水葡萄糖检验记录 | QS3007R01 |
| 无水葡萄糖报告书 | QS3007R02 |
| 硫代硫酸钠检验记录 | QS3008R01 |
| 硫代硫酸钠报告书 | QS3008R02 |
| 磷酸二氢钠检验记录 | QS3009R01 |
| 磷酸二氢钠报告书 | QS3009R02 |
| 磷酸氢二钠检验记录 | QS3010R01 |
| 磷酸氢二钠报告书 | QS3010R02 |
| 醋酸钠检验记录 | QS3011R01 |
| 醋酸钠报告书 | QS3011R02 |
| 甘氨酸检验记录 | QS3012R01 |
| 甘氨酸报告书 | QS3012R02 |
| 麦芽糖检验记录 | QS3013R01 |
| 麦芽糖报告书 | QS3013R02 |
| 氢氧化钠检验记录 | QS3014R01 |
| 氢氧化钠报告书 | QS3014R02 |
| 辛酸钠检验记录 | QS3015R01 |
| 辛酸钠报告书 | QS3015R02 |
| 硅藻土检验记录 | QS3016R01 |
| 硅藻土报告书 | QS3016R02 |
| 珍珠岩检验记录 | QS3017R01 |
| 珍珠岩报告书 | QS3017R02 |
| 盐酸精氨酸检验记录 | QS3018R01 |
| 盐酸精氨酸报告书 | QS3018R02 |
| 盐酸赖氨酸检验记录 | QS3019R01 |
| 盐酸赖氨酸报告书 | QS3019R02 |
| 聚山梨脂80检验记录 | QS3020R01 |
| 聚山梨脂80报告书 | QS3020R02 |
| 磷酸三丁酯检验记录 | QS3021R01 |
| 磷酸三丁酯报告书 | QS3021R02 |
| 三(羟甲基)氨基甲烷检验记录 | QS3022R01 |
| 三(羟甲基)氨基甲烷报告书 | QS3022R02 |
| 蔗糖检验记录 | QS3023R01 |
| 蔗糖报告书 | QS3023R02 |
| 肝素钠注射液检验记录 | QS3024R01 |
| 肝素钠注射液报告书 | QS3024R02 |
| 氯化钙检验记录 | QS3025R01 |
| 氯化钙报告书 | QS3025R02 |
| 甘露醇检验记录 | QS3026R01 |
| 甘露醇报告书 | QS3026R02 |
| β-丙内酯检验记录 | QS3027R01 |
| β-丙内酯报告书 | QS3027R02 |
| 磷酸二氢钾检验记录 | QS3029R01 |
| 磷酸二氢钾报告书 | QS3029R02 |
| 氯化钾检验记录 | QS3030R01 |
| 氯化钾报告书 | QS3030R02 |
| 碳酸钠检验记录 | QS3031R01 |
| 碳酸钠报告书 | QS3031R02 |
| 碳酸氢钠检验记录 | QS3032R01 |
| 碳酸氢钠报告书 | QS3032R02 |
| 无特定病原体（SPF）鸡胚检验记录 | QS3033R01 |
| 无特定病原体（SPF）鸡胚报告书 | QS3033R02 |
| 胰蛋白酶检验记录 | QS3034R01 |
| 胰蛋白酶报告书 | QS3034R02 |
| 鸡胚成纤维细胞无血清培养基检验记录 | QS3036R01 |
| 哺乳类动物细胞培养基报告书 | QS3036R02 |
| 灭菌注射用水检验记录 | QS3037R01 |
| 灭菌注射用水报告书 | QS3037R02 |

QS4工艺用水

| 纯化水检验记录 | QS4001R01 |
| --- | --- |
| 纯化水报告书 | QS4001R02 |
| 饮用水检验记录 | QS4002R01 |
| 饮用水报告书 | QS4002R02 |
| 注射用水检验记录 | QS4003R01 |
| 注射用水报告书 | QS4003R02 |
| 纯蒸汽冷凝水检验记录 | QS4004R01 |
| 纯蒸汽冷凝水报告书 | QS4004R02 |
| 软化器出水检验记录 | QS4005R01 |
| 软化器出水报告书 | QS4005R02 |
| 碳滤出水检验记录 | QS4006R01 |
| 碳滤出水报告书 | QS4006R02 |
| 二级RO出水检验记录 | QS4007R01 |
| 二级RO出水报告书 | QS4007R02 |

QS5内外包材

| 注射液用卤化丁基橡胶塞检验记录 | QS5001R01 |  |
| --- | --- | --- |
| 注射液用卤化丁基橡胶塞报告书 | QS5001R02 |  |
| 中硼硅玻璃管制注射剂瓶检验记录 | QS5002R01 |  |
| 中硼硅玻璃管制注射剂瓶报告书 | QS5002R02 |  |
| 中硼硅玻璃模制注射剂瓶检验记录 | QS5003R01 |  |
| 中硼硅玻璃模制注射剂瓶报告书 | QS5003R02 |  |
| 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞检验记录 | QS5005R01 |  |
| 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞报告书 | QS5005R02 |  |
| 瓶签检验记录 |  | QS6001R01 |
| 瓶签报告书 |  | QS6001R02 |
| 纸盒检验记录 |  | QS6002R01 |
| 纸盒报告书 |  | QS6002R02 |
| 说明书检验记录 |  | QS6003R01 |
| 说明书报告书 |  | QS6003R02 |
| 铝塑组合盖检验记录 |  | QS6004R01 |
| 铝塑组合盖报告书 |  | QS6004R02 |
| 纸箱检验记录 |  | QS6005R01 |
| 纸箱检验报告书 |  | QS6005R02 |
| 合格证检验记录 |  | QS6006R01 |
| 合格证报告书 |  | QS6006R02 |

QC14中控组操作规程

| 蛋白质含量测定记录（折射法） | QC1402R01 |
| --- | --- |
| 水质细菌内毒素检测记录（一）（凝胶法） | QC1403R01 |
| 水质细菌内毒素检测记录（二）（凝胶法） | QC1403R02 |
| 蛋白质含量测定记录（双缩脲法） | QC1405R01 |
| 干热灭活内毒素试验记录 | QC1406R01 |
| 密度值测定记录 | QC1407R01 |
| 原液及半成品蛋白质含量测定记录 （密度法） | QC1408R01 |
| 中间组分蛋白质含量测定记录(密度法) | QC1408R02 |