深圳市卫光生物制品股份有限公司

全自动酶免仪项目

招标文件

（招标编号：WG-202006-009）

深圳市卫光生物制品股份有限公司

二○二〇年

目　录

第一册

第一章　投标人须知…………………………………………………………（4－14）

一、说明

1.招标人及资金来源　2.招标机构及合格的投标人　3.合格的货物和服务　4.投标费用　5.踏勘现场

二、招标文件

6.招标文件构成　7.招标文件的澄清　8.招标文件的修改

三、投标文件的编制

9.投标的语言10.投标范围及投标文件中计量单位的使用11.投标文件构成12.投标文件的编写13.投标报价14.证明投标人合格和资格的文件15.证明服务、货物和工程的合格性和符合招标文件规定的文件16.投标有效期17.投标文件的式样和签署

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记　20.投标样品　21.投标截止期　22.迟交的投标文件　23.投标文件的修改和撤回

五、开标与评标

24.开标　25.评标委员会和评标方法　26.投标文件的初审　27.评标方法和定标原则28.与招标机构和招标人的接触

六、异议与投诉

29.询问   30.异议   31.投诉

七、授予合同

32.确定中标供应商   33.中标结果公示  34.接受和拒绝任何或所有投标的权力  35.中标通知书   36.签订合同  37.合同的履行

第二章　合同条款…………………………………………………………（15－19）

1.定义 2.服务内容 3.知识产权 4.服务时间 5.人员配备 6.付款方式 7.违约赔偿 8.不可抗力 9.税费 10.合同争议的解决 11.违约解除合同 12.破产终止合同 13.转让和分包 14.合同修改 15.通知 16.计量单位 17.适用法律 18. 合同生效及其他

第三章　合同格式……………………………………………………………（20-21）

第四章　投标文件格式……………………………………………………（22－43）

第一部分 投标函

一、投标函

第二部分 资格证明文件

二、资格条款偏离表

三、关于资格的声明函

资格证明文件格式1：法定代表人证明书

资格证明文件格式2：法定代表人授权委托书

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

五、投标人综合概况简表

六、近三年经营业绩一览表

七、其它重要事项说明及承诺

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

九、技术方案

技术方案附件1：实施本项目的有关人员资料表

第五部分 价格部分

十、开标一览表

十一、投标分项报价表

开标文件（投标文件独立封装部分）

开标文件制作说明

第五章　附件………………………………………………………………（44－46）

附件1：询问函

附件2：异议函

第二册

第六章　投标邀请……………………………………………………………（48-49）

第七章　投标资料表………………………………………………………（50－53）

第八章　合同资料表…………………………………………………………（54-55）

第九章　用户需求书………………………………………………………（56－81）

设备类招标文件第一册

第一章　投标人须知

一、说明

- 招标人及资金来源

  - 招标人名称见本招标文件第二册第七章投标资料表。

  - 招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项，资金来源见投标资料表。

- 合格的投标人

  - 合格的投标人

    - 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可投标。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供应商才能参加投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.2.    投标资料表要求的其他条件。

- 合格的服务和货物

  - 合格的服务是指投标人提供的，符合中华人民共和国规定的相关规定或行业标准及招标要求。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

  - 如有必要，招标机构将按投标资料表所述组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

  - 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标机构和招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，分两册。第一册的内容是招标文件的通用条款，第二册是对具体招标项目的说明、补充、完善和对第一册的修改等。第一册与第二册内容不一致时，以第二册内容为准，其中第九章《用户需求书》内容与其他章节不一致时，以《用户需求书》书为准。各册的内容如下：

第一册

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 合同格式

第四章 投标文件格式

第五章 附件

第二册

第六章 投标邀请

第七章 投标资料表

第八章 合同资料表

第九章 用户需求书

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在投标资料表中所述投标截止期十日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复以投标人须知8.2所述方式发给每个购买招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。（另有规定除外）

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间15天前，招标机构和招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。澄清或修改时间不足15天的，招标机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。（另有规定除外）

  - 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标文件的修改均在深圳市卫光生物制品股份有限公司网(http://www.szwg.com)以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人可适当推迟投标截止期。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用投标资料表中规定的语言书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有投标资料表中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标范围及投标文件中计量单位的使用

  - 投标人应对招标文件中“用户需求书”中所述的所有服务进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件的构成

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式制作投标文件。投标文件应包括下列部分：

第一部分 投标函

一、投标函

第二部分 资格文件

二、资格条款偏离表

三、关于资格的声明函

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

五、投标人综合概况简表

六、近三年经营业绩一览表

七、其它重要事项说明及承诺

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

九、技术方案

第五部分 价格部分

十、开标一览表

十一、投标分项报价表

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

除上述文件资料外投标人还须按投标人须知第18.2条的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

投标文件独立封装部分 开标文件

一、开标一览表

二、投标人代表身份证明文件

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及投标文件格式要求的内容完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

  - 投标人应在开标一览表上标明投标报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括要缴纳的增值税和其它税费等。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第25.6 条规定，被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 任何有选择的报价将不予接受，并将导致投标无效。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 招标文件载明接受联合体投标时，投标人才可以组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致投标无效。

  - 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

    - 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产服务能力的文件；

    - 证明投标人满足招标文件业绩要求的文件；

    - 投标资料表 要求的其它资格证明文件。

- 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 上述所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 提供服务的主要技术指标或详细说明；

    - 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的开标日起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人延长投标有效期。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位印章。授权代表须经书面授权，格式见《法定代表人授权书》，并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本单独密封，在密封袋上标明“正本”字样，所有的副本另行密封，在密封袋上标明“副本”字样。然后再将所有密封袋封装在一个外层密封袋中。

  - 为方便开标唱标，投标人须制作一份单独的开标文件，开标文件应密封提交，密封袋上标明“开标文件”字样。“开标文件”由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位骑缝印章。

  - 所有的密封袋均应：

1) 清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。

2) 清楚标明投标资料表中指明的项目名称、包号（如果分包的话）、招标编号和“在(开标日期、时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。

3) 清楚标明投标单位名称并在密封袋的封装处加盖投标人公章。

  - 内层密封袋应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。

  - 如果投标文件已密封但未按上述标志封包不作废标处理，但由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担，招标机构对投标文件的误投或提前启封概不负责。

- 投标样品

  - 如有必要，招标机构可以要求投标人提供能反映货物材质或关键部分的极少部分的尺寸、价值不大的样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往招标机构领取投标样品，逾期不领，招标机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，招标机构不予负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 招标机构可以按本须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 迟交的投标文件

  - 招标机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标机构。

  - 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

五、开标与评标

- 开标

  - 招标机构在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

  - 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买招标文件的投标人的投标。

  - 在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第22条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标机构将做开标记录，并要求与会有关人员签字确认。（不适用）

- 评标委员会和评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

  - 依照有关规定，货物或服务招标采购的评标方法分为经评审的最低投标价法和综合评估法两种基本方法。评标委员会将按照投标资料表中所确定的评标方法进行评审。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议/综合评议。评审流程包括资格性检查、符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若开标一览表中单价和总价相矛盾，以投标单价为准修改总价；若开标一览表内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表为准；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的1%时，视为重大投标漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其投标总价的1%时，评标委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评审之前，评标委员将会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。例如关于、投标人资格要求、关键技术指标要求、投标报价要求和评标标准等。评标委员会审查投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

    - 资格性检查

- 1) 投标人资格

包括但不限于：①投标人资格不符合招标要求的；②投标文件中未按要求提供资格证明文件的。

2）投标人代表身份审查（不适用）

包括但不限于：①投标人代表未参加开标会；②投标人代表无有效授权；③核对投标人代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。

    - 符合性检查

- 1) 投标文件的有效性、完整性

- 包括但不限于：①投标文件的数量不符合要求的；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

- 2) 技术响应

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（※）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；⑤《技术规格偏离表》填写不明或不实的；⑥将一个包中的内容拆开投标的；⑦投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑧明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑨其他未实质性响应招标文件技术要求的。

- 3) 商务响应

包括但不限于：①招标文件加注星号（※）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑤招标代理服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有招标人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4) 投标报价（不适用）

包括但不限于：①投标报价超出预算控制金额上限的；②投标报价包含价格调整要求的。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件规定的其它情形。

    - 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

- 评标方法和定标原则

  - 经评审的最低投标价法

    - 经评审的最低投标价法，是指以价格因素确定中标候选人的评标方法，即能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。

    - 中标人的投标应当符合招标文件规定的资质、技术要求和标准，但评标委员会无需对投标文件的技术部分进行价格折算。

    - 评标委员会同时将参照本须知第25.6条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行下一步评定。

    - 推荐中标候选人原则

      - 通过资格性检查和符合性审查并同时具备以下条件的投标人应当确定为中标候选供应商或中标供应商：

（一）满足招标文件实质性要求；

（二）经评审的投标价最低。

      - 投标人按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

  - 综合评估法

    - 综合评估法是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

    - 评标委员会同时将参照本须知第25.6条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行下一步评定。

    - 综合评审：评标委员会按照下述公式对每个通过资格性检查和符合性检查的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。综合评分的各项因素主要包括技术、价格和商务等内容，根据招标项目要求的不同，本项目的评分因素和权重分值见招标文件第二册投标资料表。

评标总得分＝（A1×J+A2×S+…An×X）；

J、S、……X分别为各项评分因素，各因素满分均为100分；

A1 、A2、A3、...An分别是各项评分因素所占的权重（A1＋A2＋A3＋…＋An＝1）；

    - 综合评审时价格分的计算方法：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

    - 推荐中标候选人原则：投标人按评审后得分由高到低顺序排序，得分高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商（1-2名）。得分相同的，按投标报价由低到高排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 其它评标方法

    - 采用上述评标方法以外的评标定标方法的，必须事先征得行政监督部门的批准，并在招标文件第二册投标资料表中作特别说明。

- 与招标机构和招标人的接触

  - 除本须知第25.4 条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构、招标人和评标委员会接触。

  - 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、异议与投诉

- 询问

  - 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向招标机构和招标人提出询问，招标机构和招标人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

- 异议

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，使自己的权益受到损害的，应当以书面形式向招标机构和招标人提出异议。

  - 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起10日内提出异议。

  - 招标机构和招标人在收到投标供应商的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。异议投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对异议内容的真实性承担责任。

- 投诉

  - 投标供应商对招标机构和招标人的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以自收到答复之日或者答复期满之日起10日内，向行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

  - 投标供应商投诉的事项应当是经过异议的事项。

七、授予合同

- 确定中标供应商

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评标价由低到高的顺序（适用于经评审的最低投标价法）/综合评分得分由高到低的顺序（适用于综合评估法）推荐一至三名中标候选人名单。招标人在收到评标报告后按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 中标结果公示

  - 为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，将在“深圳市卫光生物制品股份有限公司网”（http://www.szwg.com）进行公示中标候选人，公示期为三日。投标人如对评标结果有异议，应于公示期内以书面形式提出。若在公示期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

  - 提出异议的投标人应保证提出异议内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意异议投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其投标资格。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 在特殊情况下，招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 中标人确定并经公示后，招标人将向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 合同签订后5个工作日内，中标人须将合同副本(合同复印件加盖中标人公章，原件核验)送招标机构存档。

- 合同的履行

  - 招标采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

第二章　合同条款

第二章　合同条款

（仅供参考）

签约日期：

签约地点：

本合同由下述双方签订：

甲方（需方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：				邮编：

乙方（服务提供方）：

地址：

法定代表人：

联系电话：				邮编：

根据深圳市卫光生物制品股份有限公司组织的 　　　　　（项目名称、招标编号）的招标结果，甲乙双方依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，按照平等互利的原则达成如下协议：

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

    - “合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

    - “合同价”系指根据本合同规定服务提供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给服务提供方的价款。

    - “服务”系指根据本合同规定服务提供方承担例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定服务提供方应承担的其它义务。

    - “货物”系指服务提供方根据本合同规定须向需方提供的一切设备、机械、仪表备件，包括工具、手册等其它材料。

    - “需方”系指在合同资料表中指明的通过招标采购，接受合同货物及服务的采购单位。

    - “服务提供方”系指在合同资料表中指明的提供本合同项下服务和货物的中标人。

    - “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同资料表中指明。

    - “日”指日历日。

    - “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确定合同项下的货物符合合同规定的活动。

- 服务内容

  - 提交货物、工程和服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被需方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

  - 服务提供方提供以下服务内容：                              。

- 知识产权

  - 服务提供方应保证，需方在中华人民共和国使用该货物、工程和服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，服务提供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- 服务时间

  - 服务时间见第二册第八章“合同资料表”。

- 人员配备

  - 除非需方书面同意，服务提供方不得单方变更投标文件中所列人员。

  - 服务提供方所配备项目人员经两次及以上有效投诉，需方可要求服务提供方更换该服务人员。

- 付款方式

  - 付款方式见第二册第八章“合同资料表”。

- 违约赔偿

  - 除合同第14条规定外，如果服务提供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求服务提供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或未提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商10日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

  - 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

- 合同争议的解决

  - 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不以解决，采用合同资料表规定的方式解决。
（一）仲裁：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（二）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

- 违约解除合同

  - 在服务提供方违约的情况下，需方经同级行政监督部门审批后，可向服务提供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向服务提供方追诉的权利。

    - 服务提供方未能在合同的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分服务的；

    - 服务提供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 需方认为服务提供方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

      - 腐败行为和欺诈行为定义如下：

        - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在合同签定、履行过程中的行为。

        - “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程以谎报事实的方法，损害需方利益的行为。

  - 在需方根据上述规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以行政监督部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，服务提供方应承担需方购买类似的货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，服务提供方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

  - 如果服务提供方破产或无清偿能力时，需方报同级行政监督部门审批后，可以任何时候以书面通知服务提供方，提出终止合同而不给服务提供方补偿。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 本招标项目下采购合同不能转让。

  - 经需方和同级行政监督部门事先书面同意，服务提供方可以将合同项下非主体，非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不以解除服务提供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与服务提供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

  - 需方和服务提供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行变更时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级行政监督部门备案。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

  - 附技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 采购合同的内容确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。自合同签订之日起五个工作日内，服务提供方应当将合同副本送招标机构存档备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

  - 本合同一式 　　份，具同等法律效力，　　和　　各执　　份。

甲方（需方）：					　　　	乙方（服务提供方）：

签署日期：							　　签署日期：

第三章 合同格式

合同格式

（仅供参考）

(甲方名称、项目名称)(招标编号)经深圳市卫光生物制品股份有限公司在国内公开/邀请招标。经评标委员会评定(乙方)为中标人。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下述文件是本合同的组成部分，应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，并与本合同一起阅读和解释：

1) 本合同书

2) 中标通知书

3) 协议

4) 投标文件（含澄清文件）

5) 招标文件（含招标文件的补充通知和澄清修改）

2、服务项目和数量

服务内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为　　元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、合同的生效

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：

名称：（印章）　　　　	             名称：（印章）

日期：	　　 　日期：

授权代表（签字）：　　　　　　　　　　 　授权代表（签字）：

地址：	　　   地址：

邮政编码：	　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　    开户银行：

账号：                                  账号：

第四章　投标文件格式

第一部分 投标函

一、投标函

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、副本四份及开标文件一份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和异议的一切权力。

- 本投标有效期为自开标日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 根据投标人须知第2.1条款规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件：

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日期：

第二部分 资格证明文件

二、资格条款偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件合格投标人要求 | 投标文件内容及页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人应对照招标文件《投标邀请》第二条（供应商资格要求）、《投标人须知》第14条（证明投标人合格和资格的文件），逐条说明已对招标文件的资格条款做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

三、关于资格的声明函

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

为响应你方（项目名称）（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标文件规定的服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方投标代表的授权文件一份。

2、我方营业执照副本及资质证书复印件(加盖公章)    份，共    页。

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、招标文件要求的 （证明文件名称） 资格证明文件。

本签字人确认资格文件中的内容是真实的、准确的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

资格证明文件格式1：

法定代表人证明书

现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：               签发日期：        单位：                 （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

经营范围：

法定代表人身份证复印件

资格证明文件格式2：

法定代表人授权委托书

致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

兹授权             ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：就（项目名称）投标及参加项目谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：          （盖章）

法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：投标有效期内，即投标截止日开始九十天

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：

职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

第三部分 商务部分

四、商务条款偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人应对照招标文件商务要求(商务要求见招标文件第二章“合同条款”，第八章“合同资料表”及第九章“用户需求书”中有关内容)，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

五、投标人综合概况简表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） | 资产负债率 |  |

注：

（1）可随本表以文字方式对投标人基本情况加以描述，包括单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等内容。

（2）提供近  三  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

（3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

六、近三年经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、公司成立不足三年的企业自公司成立之日填写。

2、主要经营业绩须提交中标通知书或合同复印件并加盖公章，供应商资格要求中对合格供应商经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

七、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：          年      月     日

第四部分 技术部分

八、技术规格偏离表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　        招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

九、技术方案

本部分内容是投标人根据用户需求书对其投标服务方案的详细描述，主要包括服务方案、技术说明资料及供应商服务本项目的人员配置等，投标单位自主编写，但不得少于下列内容。

一、需求分析。

二、服务方案。

三、人力资源配备、项目经理简历表、岗位设置(技术方案附件1：《实施本项目的有关人员资料表》)。

四、项目进度日程表

五、验收方案。

六、技术说明资料。

七、其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

技术方案附件1：

实施本项目的有关人员资料表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　           招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

附有关个人资格证书、上岗证书等证明文件（复印件加盖公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

第五部分 价格部分

十、开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币） | 服务时间/交货期 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 | 天 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

十一、投标分项报价表

招标项目名称：　　　　　　　　　　　　         招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、上述各项的详细分项报价，应另页描述。分项报价中须详细列出每一项服务人员投入、所需工时。

2、合计价格即为投标总价，供应商无须将税金、其他规费开支单独列出。

3、该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

开标文件

（投标文件独立封装部分）

开标文件制作说明

开标文件包含以下内容：

一、开标一览表

格式见投标文件第五部分价格部分第十《开标一览表》。

二、投标人代表身份证明文件

投标人法定代表人参考投标时仅需开具法定代表人证明书，其他人员参加投标需同时开具法定代表人证明书和授权委托书，格式见投标文件第二部分资格证明文件中：资格证明文件格式1、2。

第五章　附件

附件1：

询问函

深圳市卫光生物制品股份有限公司：

我单位是（项目名称）项目（招标编号：     ）的潜在投标人，（已/拟）报名参加该项目投标，现就以下内容提出询问。

一、事项1

（1）问题或招标文件条款

（2）建议

（3）证明材料

二、事项2

（1）问题或招标文件条款

（2）建议

（3）证明材料

……

请贵方依照招标投标有关规定及时回复。

供应商：（盖章）

法定代表人：

地址：

邮编：

电子邮箱：

电话：

传真：

年  月    日

附件2：

异议函

深圳市卫光生物制品股份有限公司：

我单位依法参与了贵公司（项目名称）项目（招标编号：     ）招标投标活动。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条

规定，我单位认为采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我方权益，特提出异议。

一、我单位认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我方权益，具体事项如下（列明异议事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ；

……

二、为维护我方的合法权益，现要求贵方就上述异议事项依照招标投标有关规定在限期内作出回复。

异议供应商：（盖章）

法定代表人：

地址：

邮编：

电子邮箱：

电话：

传真：

年  月  日

设备类招标文件第二册

第六章  投标邀请

第六章  投标邀请

深圳市卫光生物制品股份有限公司就全自动酶免仪项目（招标编号：WG-202006-009）接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质。

1、项目内容：全自动酶免仪项目。

2、简要技术要求或招标项目的性质：如有，详细内容请参阅所有公告的媒介，招标文件第九章《用户需求书》（“深圳市卫光生物制品股份有限公司网”提供免费下载，网址：http://www.szwg.com，也可直接至深圳市卫光生物制品股份有限公司查阅）。

二、供应商资格要求

1、提供年检合格的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；

2、供应商须具有医疗器械生产或经营许可证;

3、如代理商，需提供原厂家资质信息及授权书

三、投标截止时间、开标时间及地点。

1、递交投标文件时间：  2020年06月23日上午9：00前。

2、投标截止及开标时间：2019年06月23日上午9时00分。

3、开标地点：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 深圳市卫光生物制品股份有限公司开标厅。

四、采购公告查询：

http://www.szwg.com（深圳市卫光生物制品股份有限公司网）或另发投标邀请书。

联 系 人： 林海锋

通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

邮政编码：518107

电　　话：0755-27401971

公司网址：http://www.szwg.com

E－ mail：linhaifeng@szwg.com

开 户 行：农行深圳市光明支行

户    名：深圳市卫光生物制品股份有限公司

账    号：41031900040000428

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020年06月01日

第七章  投标资料表

第七章  投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。投标资料表的条款号与投标人须知相对应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 1.2 | 资金来源 募投+自筹资金 |
| / | 联 系 人： 林海锋 通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号 邮政编码：518107 电 话：0755-27401971 公司网址：http://www.szwg.com E－ mail：linhaifeng@szwg.com |
| 2.1 | 合格的投标人： 1、中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围； 2、公司营业执照（副本） 3、行业许可证 4、如代理商，需提供原厂家资质信息及授权书 5、本项目不接受联合体形式投标。 |
| 5.1 | 踏勘现场 无 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 9.1 | 投标语言 中文 |
| 14 | 证明投标人合格和资格的文件 除招标文件通用部分（第一册）要求的资料外投标人编制的投标文件中还须包含以下资格证明文件： 营业执照复印件加盖公章； |
| 16 | 投标有效期 投标有效期：九十天 |
| 17 | 投标文件的式样和签署： 正本一份，副本四份，“开标文件”一份，备份存储盘一份。存储盘置于投标文件正本密封袋中。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.3 | 投标文件递交至： 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号深圳市卫光生物制品股份有限公司开标厅。 |
| 18.3 | 项目名称、招标编号： 项目名称：全自动酶免仪项目 招标编号：WG-202006-009 |
| 20.1 | 投标截止期： 2020年06月23日上午9时00分 |
| 五、开标与评标 |  |
| 23.1 | 开标日期和时间： 2020年06月23日上午9时00分 开标地点： 深圳市光明区光明街道光侨大道3402号深圳市卫光生物制品股份有限公司开标厅。 |
| 24.2 | 本项目评标方法： 综合评估法 |
| 25.6.3 | 其他废标条件 无 |
| 26.2.3 | 综合评估法评分因素和权重分值 见附表一 |
| 26.3.1 | 其他评标方法 不适用 |
| 六、授予合同 |  |

附表一：

综合评估法评分因素和权重分值

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分参考及范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分100分） | 技术响应 | 30 | 30～20： 完全满足用户需求方案的要求，并有优于用户需求方案技术参数，且能详细描述，综合评价最优。 | 20～10： 满足用户需求方案要求，综合评价次之。 | 10～0： 部分有偏离用户需求方案要求，综合评价较差。 |
|  | 技术先进性 | 60 | 60～45： 技术水平在同类产品中领先，设备配置科学、先进，技术性能明显优于同类产品，品牌知名度高，应用广泛。 | 45～20： 技术水平在同类产品中属于中等，设备配置基本满足要求，性能一般，品牌知名度中等，应用一般。 | 20～0： 技术水平在同类产品中较落后，性能较差，品牌知名度低，较少或未得到应用。 |
|  | 安装调试 | 10 | 10～7： 测试及验收标准：科学、合理，符合国家、广东省及深圳市相关标准及规定；安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施，评价最优。 | 7～4： 安装调试及验收方案具体可行，评价次之。 | 4～0： 安装调试及验收方案基本可行，评价较差。 |
| 价格标（S） （总分100分） | 投标总价 | 100 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×100 |  |  |
| 商务标（X） （总分100分） | 企业实力 | 25 | 企业资质等级、注册资金、注册年限、代理商级别等。 |  |  |
|  | 售后服务 | 30 | 30～20： 质量保证措施具体完善，有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应齐全。 | 20～10： 有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应不全。 | 10～0： 质量保证措施基本满足，服务计划和质保期、维护保养期限服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应。 |
|  | 经营业绩 | 20 | 20～15： 3年内完成类似项目数量多（按中标通知书或合同复印件为准）。 | 15～8： 3年内完成类似项目数量一般。 | 8～0： 3年内完成类似项目数量较少。 |
|  | 财务状况 | 25 | 独立审计机构确认（加盖审计机构公章）出具的近两年财务报表（审计报告、资产负债表、损益表）。 |  |  |
| 评标总得分（N） 总分100分 | N=A1×J+A2×S+A3×X 其中A1=60% A2=30% A3=10% |  |  |  |  |

第八章　合同资料表

第八章　合同资料表

合同资料表是合同条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。合同资料表的序号将与合同条款序号相对应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 需方名称： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 项目现场： 见用户需求书。 |
| 4.1 | 服务时间： 见用户需求书 |
| 6.1 | 付款方式： 见用户需求书。 |
| 10.1 | 合同争议的解决 诉讼方式。 |

第九章　用户需求书

第九章　用户需求书

- 投标包项目清单

| 投标包 | 用户需求书编码 | 数量（套） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动酶免仪（第一包） | URS-SB202012-00(XZ) | 3 | 按投标包制作《开标一览表》 |
| 全自动酶免仪（第二包） | URS-SB202013-00(XZ) | 2 | 按投标包制作《开标一览表》 |
| 全自动酶免仪（第三包） | URS-SB202014-00(XZ) | 3 | 按投标包制作《开标一览表》 |

二、用户需求书编号：URS-SB202012-00(XZ)

目   录

1.	总则

2. 适用的法规和指南

3. 缩写和定义

4．工艺描述

5.  技术要求

5.1检验要求

5.2 厂房设施及公用系统要求

5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

5.4 电气自控要求

5.5 清洗消毒要求

5.6 EHS要求

6．服务要求

6.1 文件资料要求

6.2 备品零件要求

6.3 FAT要求

6.4 安装调试要求

6.5 SAT要求

6.6 培训要求

6.7 保修要求

6.8 其它要求

7. 修订历史

1. 总则

本用户需求书说明（URS）是为了规定深圳市卫光生物制品股份有限公司血浆质量管理部血浆检验实验室采购全自动酶免仪的技术要求，为该设备的招标提供技术依据，并作为该设备验证工作的基础。

在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制供应方更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供供应方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供应方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

中标后由中标单位进行设备安装和安装运行确认。

- 2. 适用的法规和指南

本用户需求说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求：

《药品生产质量管理规范》（2010版修订）及其附录；

《中国药典》2020年版 三部 生物制品通则 血液制品生产用人血浆 要求

- 3. 缩写和定义

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| FAT | 出厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| UPS | 不间断电源 |

- 4．工艺描述

检验流程：样品扫描→样品取样→分样至酶标反应板→按照各检测项目试剂盒说明书要求检测乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、ALT或特免血浆效价等项目并计算结果

- 5.  技术要求

- 5.1检验要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 提供满足检验量至少为200人份/台/天，且在8个小时内完成乙肝、丙肝、艾滋、梅毒和特免血浆效价（检测方法：酶联免疫法）五个项目检验 | 必需 |
| URS002 | 可对乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体四种诊断试剂进行试剂确认 | 必需 |
| URS003 | 可对不同项目实现联合检验，且可实现检测项目组合灵活拼板。 | 必需 |

- 5.2 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS004 | 工厂供电为380伏，50赫兹，3相电，配线方式为三相五线制。所有电路设计均依照中国标准。溶液无毒，对不锈钢无腐蚀。 | 必需 |
| URS005 | 环境温度：0～30℃。 | 必需 |
| URS006 | 环境湿度：湿度为30-80%。 | 必需 |

- 5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 具有连续进样、连续进板和连续进试剂的工作模式；可以实现加样、洗板、孵育同时进行。 | 必需 |
| URS008 | 提供各单机之间的连接装置，将各台设备有机地连接成一套衔接自然、运行协调流畅、检验平衡的自动检验平台。 | 必需 |
| URS009 | 提供全线所需服务器与设备之间的长度足够的连接缆。 | 必需 |
| URS010 | 配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应有标识。 | 必需 |
| URS011 | 设备控制系统配有自动连续运行模式及检修点运行模式等控制方式。当正常检验时，启动自动连续运行模式，设备按正常模式生产；当检修或调试时，启动检修点动运行模式。 | 必需 |
| URS012 | 模块化设计：模块发生故障时，可由其他同型模块替代工作。全部模块由唯一的数据工作部管理，避免数据冲突。 | 必需 |
| URS013 | 全套设备必须是原包装且未经使用的全新设备。 | 必需 |
| URS014 | 连续进样、连续进板，立体交通式连续运行，不受批次限制。 | 必需 |
| URS015 | 单台设备同时实验的微孔板数≥10块 | 必需 |
| URS016 | ≥1个工作舱运行。 | 必需 |
| URS017 | 工作台面微孔板位数≥10个。 | 必需 |
| URS018 | 加样原理采用气体置换原理。 | 必需 |
| URS019 | 加样精度：CV≤5.0%（10μL时）； CV≤2.0%（100μL时）。 | 必需 |
| URS020 | 加样量范围：5－1000ul，分辨率0.1μL。 | 期望 |
| URS021 | 独立加样通道≥8个，每个加样通道可独立控制，每个通道都可单独针对液体的类型与体积的变化而设置优化的移液参数，一次性加样针（要求以96支/板方式包装完整无需人工现场包装）。 | 期望 |
| URS022 | 任意2加样针Y轴间距9～300mm可调 | 期望 |
| URS023 | 每根针均具备独立的压力式感应功能，可鉴别液面、凝块等，移液过程带压力监测，可实时报警并给出相应处理提示。 | 必需 |
| URS024 | 加样针分配模式：多项分配和多次分配，每个移液通道独立控制，某个通道损坏时，其它通道的使用不受影响，只需在软件中设置即可。 | 必需 |
| URS025 | 稀释处理通过程序编辑实现样本预稀释。 | 必需 |
| URS026 | 全程一律采用一次性加样吸头，加样针规格：1000μL规格。 | 期望 |
| URS027 | 条形识别系统配置有主动式扫描，水平、垂直均可扫描；可识别样品、试剂、质控和微孔板的条码扫描器；扫描速度效率高。样本具有条码识别、试管扫描及样品管位置多种识别方式。 | 期望 |
| URS028 | 原始试管可适用16mm、13mm、10mm多种试管。 | 必需 |
| URS029 | 温控范围和准确度：温度至少包含25℃、37℃、50℃ | 必需 |
| URS030 | (37℃/46℃校准准确度+/-0.5℃，整板准确度+/-1.0℃)。 | 必需 |
| URS031 | 孵育器可设置不同温度，配振荡功能，每个封闭孵育位可独立控温，采用循环热气浴式加热，以达到最佳的温度分布和避光孵育。 | 必需 |
| URS032 | 洗板程序可依据参数灵活编程，如洗液吸打参数、洗液吸取模式、浸泡时间、洗板次数可自定义等。 | 必需 |
| URS033 | 独立洗板机≥2台。 | 期望 |
| URS034 | 洗板头≥2个，洗板残液量≤1μL/孔，确保稳定的洗板质量，提供所投标产品的CFDA注册检验报告。 | 期望 |
| URS035 | 系统液、洗液瓶、废液瓶实时监测并报警，监测方式为称重方式；洗针和管路实时压力监测并报警。 | 必需 |
| URS036 | ≥5个洗液瓶，每个容量≥4L，应采取层叠陈列方式摆放，摆放在专用的多层收纳架中。 | 期望 |
| URS037 | 酶标板传递系统：具有抓板传感器，遗失及位置错误自动报警。 | 必需 |
| URS038 | 滤光片数量≥4个，波长至少包括405nm、450nm、492nm、630nm。 | 必需 |
| URS039 | 测量范围至少包含0-1.000OD。 | 必需 |
| URS040 | 分辨率：≤0.001OD。 | 必需 |
| URS041 | 测量速度：单、双波长≤8秒/板。 | 必需 |
| URS042 | 配备整机控制软件、洗板模块控制软件、数据分析软件。采用先进的原厂开发的操作软件。可以提供标准文件格式，与实验室信息系统无缝连接，并支持与系统双向通讯，自动判断复检样本及复检项目，自动完成多孔或双孔复检，无需手工操作。 | 必需 |
| URS043 | 所有输入和输出文件授予电子签名，并且实验设置可被冻结，以防未经授权的更改，用户的不同权限的等级管理≥3个。 | 必需 |
| URS044 | 具有多级用户管理权限、全试验过程监控、电子记录和电子签名等的电子安全措施；硬件防护具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面；具有声光双重报警系统，仪器工作平台带LED工作状态指示灯。 | 必需 |
| URS045 | 具有审计追踪功能，审计追踪详细记录应有相应的格式导出，方便查看及存档，同时审计追踪不应被任何权限关闭；系统能自动备份检验数据；已备份数据可以重现。 | 必需 |
| URS046 | 设备停电时软件中已记录的数据不会丢失，恢复供电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常方可继续运行。 | 必需 |
| URS047 | 图形向导式操作，具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程。 | 必需 |
| URS048 | 应当明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限，并接受相应的使用和管理培训。 | 必需 |
| URS049 | 系统应当安装在适当的位置，以防止外来因素干扰。 | 必需 |
| URS050 | 关键系统应当有详细阐述的文件（必要时，要有图纸），并须及时更新。此文件应当详细描述系统的工作原理、目的、安全措施和适用范围、计算机运行方式的主要特征，以及如何与其他系统和程序对接。 | 必需 |
| URS051 | 只有经许可的人员才能进入和使用系统。企业应当采取适当的方式杜绝未经许可的人员进入和使用系统。 | 期望 |
| URS052 | 计算机化系统应当记录输入或确认关键数据人员的身份。只有经授权人员，方可修改已输入的数据。 | 必需 |

- 5.4 电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS053 | 兼具高通量和自动化，平台开放、ELISA实验所有通用步骤自动化，包括样本条码扫描、样本分配、样本预稀释、移液、孵育、洗涤判读及实验结果的自动生成。 | 必需 |
| URS054 | 自动化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。 | 必需 |

- 5.5 清洗消毒要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS055 | 机身均应为易清洁、不生锈、抗腐蚀的材料，能耐受常用消毒剂的清洁消毒。 | 必需 |

- 5.6 EHS要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS056 | 最大工作噪声不得大于60db。 | 必需 |
| URS057 | 材质不易腐蚀。 | 必需 |
| URS058 | 应具备必要的防漏电保护以确保操作人员安全。 | 必需 |
| URS059 | 设备电气箱应独立设置，与机械室有效分离，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 | 必需 |
| URS060 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，连接应平整光滑。 | 必需 |
| URS061 | 设备应安装有应急停止开关并安装在操作人附近。 | 必需 |

- 6．服务要求

- 6.1 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS062 | 使用软件提供原厂开发的中文或英文版面。若是英文版面，提供中英文对照版本的使用说明书。 | 必需 |
| URS063 | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word形式）。 | 必需 |
| URS064 | 所有的文件都符合中国的现行版GMP要求。 | 必需 |
| URS065 | 设备手册，手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。 | 必需 |
| URS066 | 对主要的零部件、易损件、规格件应在技术文件中列清明细及规格型号及供应商等信息，以方便备件订购。 | 必需 |
| URS067 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 | 必需 |
| URS068 | 工作站软件的详细信息，如软件的名称、日期和版本。 | 必需 |

- 6.2 备品零件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS069 | 每台设备应配有工业计算机和至少1300人份的样品架。 | 必需 |
| URS070 | 提供能满足两年正常动作要求的备品备件。 | 必需 |

- 6.3 FAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS071 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在FAT实施之前由需方修改和批准。 | 必需 |
| URS072 | FAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS073 | FAT由供方与需方技术人员在供方工厂进行，FAT完成后供交货。 | 必需 |

- 6.4 安装调试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS074 | 需方按URS文件标准制定试运行方案。 | 必需 |
| URS075 | 设备在安装调试后应对该设备进行试运行，供方应参加试运行全过程并对试运行发现的问题及时解决。试运行结果作为设备验收的依据。 | 必需 |
| URS076 | 供方应在URS确定后提供PQ方案由需方进行修改和批准。同时提供关于该设备有关计算机化系统验证的方案及技术支持。 | 必需 |
| URS077 | 供方应按需方批准的IQ和OQ方案进行相关的测试确认，并提交IQ和OQ报告。同时提供IQ/OQ验证方案中文版。 | 必需 |

- 6.5 SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS078 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在SAT实施之前由需方审核和批准。 | 必需 |
| URS079 | SAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS080 | SAT由供方与需方技术人员在需方工厂进行。 | 必需 |

- 6.6 培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS081 | 供方应负责对需方的相关人员（包括操作、生产管理人员、设备维修人员、QA验证人员等）进行培训，培训内容应包括设备操作、设备原理、设备维修及维护及验证等方面的内容，供方应提供相关的培训资料。 | 必需 |
| URS082 | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 |
| URS083 | 现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法。 | 必需 |

- 6.7 保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS084 | 设备自验收合格后至少一年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务或者可续保。 | 必需 |
| URS085 | 设备自验收合格日起保修12个月，供方需提供终身维护和每年一次的维护保养服务。解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在故障，使设备保持良好的工作状态。软件升级时，免费提供软件升级服务。 | 必需 |
| URS086 | 售后服务响应时间应在24小时内。 | 必需 |

- 6.8 其它要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS087 | 每台设备应配有可以满足设备正常运行的UPS不间断电源和相应的电源底座。 | 必需 |
| URS088 | 额定使用寿命≥10年 | 期望 |

- 7. 修订历史

| 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、用户需求书编号：URS-SB202013-00(XZ)

目   录

1.	总则

2. 适用的法规和指南

3. 缩写和定义

4．工艺描述

5.  技术要求

5.1检验要求

5.2 厂房设施及公用系统要求

5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

5.4 电气自控要求

5.5 清洗消毒要求

5.6 EHS要求

6．服务要求

6.1 文件资料要求

6.2 备品零件要求

6.3 FAT要求

6.4 安装调试要求

6.5 SAT要求

6.6 培训要求

6.7 保修要求

6.8 其它要求

7. 修订历史

- 1. 总则

本用户需求书说明（URS）是为了规定深圳市卫光生物制品股份有限公司血浆质量管理部血浆检验实验室采购全自动酶免仪的技术要求，为该设备的招标提供技术依据，并作为该设备验证工作的基础。

在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制供应方更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供供应方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供应方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

中标后由中标单位进行设备安装和安装运行确认。

- 2. 适用的法规和指南

本用户需求说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求：

《药品生产质量管理规范》（2010版修订）及其附录；

《中国药典》2020年版 三部 生物制品通则 血液制品生产用人血浆 要求

- 3. 缩写和定义

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| FAT | 出厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| UPS | 不间断电源 |

- 4．工艺描述

检验流程：样品扫描→样品取样→分样至酶标反应板→按照各检测项目试剂盒说明书要求检测乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、ALT或特免血浆效价等项目并计算结果

- 5.  技术要求

- 5.1检验要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 提供满足检验量至少为900人份/台/天，且在8个小时内完成乙肝、丙肝、艾滋、梅毒和特免血浆效价（检测方法：酶联免疫法）五个项目检验 | 必需 |
| URS002 | 可对乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体四种诊断试剂进行试剂确认 | 必需 |
| URS003 | 可对不同项目实现联合检验，且可实现检测项目组合灵活拼板。 | 必需 |

- 5.2 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS004 | 工厂供电为380伏，50赫兹，3相电，配线方式为三相五线制。所有电路设计均依照中国标准。溶液无毒，对不锈钢无腐蚀。 | 必需 |
| URS005 | 环境温度：0～30℃。 | 必需 |
| URS006 | 环境湿度：湿度为30-80%。 | 必需 |

- 5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 具有连续进样、连续进板和连续进试剂的工作模式；可以实现加样、洗板、孵育同时进行。 | 必需 |
| URS008 | 提供各单机之间的连接装置，将各台设备有机地连接成一套衔接自然、运行协调流畅、检验平衡的自动检验平台。 | 必需 |
| URS009 | 提供全线所需服务器与设备之间的长度足够的连接缆。 | 必需 |
| URS010 | 配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应有标识。 | 必需 |
| URS011 | 设备控制系统配有自动连续运行模式及检修点运行模式等控制方式。当正常检验时，启动自动连续运行模式，设备按正常模式生产；当检修或调试时，启动检修点动运行模式。 | 必需 |
| URS012 | 模块化设计：模块发生故障时，可由其他同型模块替代工作。全部模块由唯一的数据工作部管理，避免数据冲突。 | 必需 |
| URS013 | 全套设备必须是原包装且未经使用的全新设备。 | 必需 |
| URS014 | 连续进样、连续进板，立体交通式连续运行，不受批次限制。 | 必需 |
| URS015 | 单台设备同时实验的微孔板数≥25块 | 必需 |
| URS016 | ≥2个工作舱运行。 | 期望 |
| URS017 | 工作台面微孔板位数≥25个。 | 必需 |
| URS018 | 加样原理采用气体置换原理。 | 必需 |
| URS019 | 加样精度：CV≤5.0%（10μL时）； CV≤2.0%（100μL时）。 | 必需 |
| URS020 | 加样量范围：5－1000ul，分辨率0.1μL。 | 期望 |
| URS021 | 独立加样通道≥8个，每个加样通道可独立控制，每个通道都可单独针对液体的类型与体积的变化而设置优化的移液参数，一次性加样针（要求以96支/板方式包装完整无需人工现场包装）。 | 期望 |
| URS022 | 任意2加样针Y轴间距9～300mm可调 | 期望 |
| URS023 | 每根针均具备独立的压力式感应功能，可鉴别液面、凝块等，移液过程带压力监测，可实时报警并给出相应处理提示。 | 必需 |
| URS024 | 加样针分配模式：多项分配和多次分配，每个移液通道独立控制，某个通道损坏时，其它通道的使用不受影响，只需在软件中设置即可。 | 必需 |
| URS025 | 稀释处理通过程序编辑实现样本预稀释。 | 必需 |
| URS026 | 全程一律采用一次性加样吸头，加样针规格：1000μL规格。 | 期望 |
| URS027 | 条形识别系统配置有主动式扫描，水平、垂直均可扫描；可识别样品、试剂、质控和微孔板的条码扫描器；扫描速度效率高。样本具有条码识别、试管扫描及样品管位置多种识别方式。 | 期望 |
| URS028 | 原始试管可适用16mm、13mm、10mm多种试管。 | 必需 |
| URS029 | 温控范围和准确度：温度至少包含25℃、37℃、50℃ | 必需 |
| URS030 | (37℃/46℃校准准确度+/-0.5℃，整板准确度+/-1.0℃)。 | 必需 |
| URS031 | 孵育器可设置不同温度，配振荡功能，每个封闭孵育位可独立控温，采用循环热气浴式加热，以达到最佳的温度分布和避光孵育。 | 必需 |
| URS032 | 洗板程序可依据参数灵活编程，如洗液吸打参数、洗液吸取模式、浸泡时间、洗板次数可自定义等。 | 必需 |
| URS033 | 独立洗板机≥4台。 | 期望 |
| URS034 | 洗板头≥4个，洗板残液量≤1μL/孔，确保稳定的洗板质量，提供所投标产品的CFDA注册检验报告。 | 期望 |
| URS035 | 系统液、洗液瓶、废液瓶实时监测并报警，监测方式为称重方式；洗针和管路实时压力监测并报警。 | 必需 |
| URS036 | ≥8个洗液瓶，每个容量≥4L，应采取层叠陈列方式摆放，摆放在专用的多层收纳架中。 | 期望 |
| URS037 | 酶标板传递系统：具有抓板传感器，遗失及位置错误自动报警。 | 必需 |
| URS038 | 滤光片数量≥4个，波长至少包括405nm、450nm、492nm、630nm。 | 必需 |
| URS039 | 测量范围至少包含0-1.000OD。 | 必需 |
| URS040 | 分辨率：≤0.001OD。 | 必需 |
| URS041 | 测量速度：单、双波长≤8秒/板。 | 必需 |
| URS042 | 配备整机控制软件、洗板模块控制软件、数据分析软件。采用先进的原厂开发的操作软件。可以提供标准文件格式，与实验室信息系统无缝连接，并支持与系统双向通讯，自动判断复检样本及复检项目，自动完成多孔或双孔复检，无需手工操作。 | 必需 |
| URS043 | 所有输入和输出文件授予电子签名，并且实验设置可被冻结，以防未经授权的更改，用户的不同权限的等级管理≥3个。 | 必需 |
| URS044 | 具有多级用户管理权限、全试验过程监控、电子记录和电子签名等的电子安全措施；硬件防护具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面；具有声光双重报警系统，仪器工作平台带LED工作状态指示灯。 | 必需 |
| URS045 | 具有审计追踪功能，审计追踪详细记录应有相应的格式导出，方便查看及存档，同时审计追踪不应被任何权限关闭；系统能自动备份检验数据；已备份数据可以重现。 | 必需 |
| URS046 | 设备停电时软件中已记录的数据不会丢失，恢复供电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常方可继续运行。 | 必需 |
| URS047 | 图形向导式操作，具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程。 | 必需 |
| URS048 | 应当明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限，并接受相应的使用和管理培训。 | 必需 |
| URS049 | 系统应当安装在适当的位置，以防止外来因素干扰。 | 必需 |
| URS050 | 关键系统应当有详细阐述的文件（必要时，要有图纸），并须及时更新。此文件应当详细描述系统的工作原理、目的、安全措施和适用范围、计算机运行方式的主要特征，以及如何与其他系统和程序对接。 | 必需 |
| URS051 | 只有经许可的人员才能进入和使用系统。企业应当采取适当的方式杜绝未经许可的人员进入和使用系统。 | 期望 |
| URS052 | 计算机化系统应当记录输入或确认关键数据人员的身份。只有经授权人员，方可修改已输入的数据。 | 必需 |

- 5.4 电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS053 | 兼具高通量和自动化，平台开放、ELISA实验所有通用步骤自动化，包括样本条码扫描、样本分配、样本预稀释、移液、孵育、洗涤判读及实验结果的自动生成。 | 必需 |
| URS054 | 自动化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。 | 必需 |

- 5.5 清洗消毒要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS055 | 机身均应为易清洁、不生锈、抗腐蚀的材料，能耐受常用消毒剂的清洁消毒。 | 必需 |

- 5.6 EHS要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS056 | 最大工作噪声不得大于60db。 | 必需 |
| URS057 | 材质不易腐蚀。 | 必需 |
| URS058 | 应具备必要的防漏电保护以确保操作人员安全。 | 必需 |
| URS059 | 设备电气箱应独立设置，与机械室有效分离，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 | 必需 |
| URS060 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，连接应平整光滑。 | 必需 |
| URS061 | 设备应安装有应急停止开关并安装在操作人附近。 | 必需 |

- 6．服务要求

- 6.1 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS062 | 使用软件提供原厂开发的中文或英文版面。若是英文版面，提供中英文对照版本的使用说明书。 | 必需 |
| URS063 | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word形式）。 | 必需 |
| URS064 | 所有的文件都符合中国的现行版GMP要求。 | 必需 |
| URS065 | 设备手册，手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。 | 必需 |
| URS066 | 对主要的零部件、易损件、规格件应在技术文件中列清明细及规格型号及供应商等信息，以方便备件订购。 | 必需 |
| URS067 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 | 必需 |
| URS068 | 工作站软件的详细信息，如软件的名称、日期和版本。 | 必需 |

- 6.2 备品零件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS069 | 每台设备应配有工业计算机和至少1300人份的样品架。 | 必需 |
| URS070 | 提供能满足两年正常动作要求的备品备件。 | 必需 |

- 6.3 FAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS071 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在FAT实施之前由需方修改和批准。 | 必需 |
| URS072 | FAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS073 | FAT由供方与需方技术人员在供方工厂进行，FAT完成后供交货。 | 必需 |

- 6.4 安装调试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS074 | 需方按URS文件标准制定试运行方案。 | 必需 |
| URS075 | 设备在安装调试后应对该设备进行试运行，供方应参加试运行全过程并对试运行发现的问题及时解决。试运行结果作为设备验收的依据。 | 必需 |
| URS076 | 供方应在URS确定后提供PQ方案由需方进行修改和批准。同时提供关于该设备有关计算机化系统验证的方案及技术支持。 | 必需 |
| URS077 | 供方应按需方批准的IQ和OQ方案进行相关的测试确认，并提交IQ和OQ报告。同时提供IQ/OQ验证方案中文版。 | 必需 |

- 6.5 SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS078 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在SAT实施之前由需方审核和批准。 | 必需 |
| URS079 | SAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS080 | SAT由供方与需方技术人员在需方工厂进行。 | 必需 |

- 6.6 培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS081 | 供方应负责对需方的相关人员（包括操作、生产管理人员、设备维修人员、QA验证人员等）进行培训，培训内容应包括设备操作、设备原理、设备维修及维护及验证等方面的内容，供方应提供相关的培训资料。 | 必需 |
| URS082 | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 |
| URS083 | 现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法。 | 必需 |

- 6.7 保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS084 | 设备自验收合格后至少一年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务或者可续保。 | 必需 |
| URS085 | 设备自验收合格日起保修12个月，供方需提供终身维护和每年一次的维护保养服务。解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在故障，使设备保持良好的工作状态。软件升级时，免费提供软件升级服务。 | 必需 |
| URS086 | 售后服务响应时间应在24小时内。 | 必需 |

- 6.8 其它要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS087 | 每台设备应配有可以满足设备正常运行的UPS不间断电源和相应的电源底座。 | 必需 |
| URS088 | 额定使用寿命≥10年 | 期望 |

- 7. 修订历史

| 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、用户需求书编号：URS-SB202014-00(XZ)

目   录

1.	总则

2. 适用的法规和指南

3. 缩写和定义

4．工艺描述

5.  技术要求

5.1检验要求

5.2 厂房设施及公用系统要求

5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

5.4 电气自控要求

5.5 清洗消毒要求

5.6 EHS要求

6．服务要求

6.1 文件资料要求

6.2 备品零件要求

6.3 FAT要求

6.4 安装调试要求

6.5 SAT要求

6.6 培训要求

6.7 保修要求

6.8 其它要求

7. 修订历史

- 总则

本用户需求书说明（URS）是为了规定深圳市卫光生物制品股份有限公司血浆质量管理部血浆检验实验室采购全自动酶免仪的技术要求，为该设备的招标提供技术依据，并作为该设备验证工作的基础。

在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制供应方更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供供应方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供应方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

中标后由中标单位进行设备安装和安装运行确认。

- 2. 适用的法规和指南

本用户需求说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求：

《药品生产质量管理规范》（2010版修订）及其附录；

《中国药典》2020年版 三部 生物制品通则 血液制品生产用人血浆要求

- 3. 缩写和定义

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| FAT | 出厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| UPS | 不间断电源 |

- 4．工艺描述

检验流程：样品扫描→样品取样→分样至酶标反应板→按照各检测项目试剂盒说明书要求检测乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、ALT或特免血浆效价等项目并计算结果

- 5.  技术要求

- 5.1检验要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 提供满足检验量至少为1080人份/台/天，且在8个小时内完成乙肝、丙肝、艾滋、梅毒（检测方法：酶联免疫法）四个项目检验 | 必需 |
| URS002 | 可对乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体四种诊断试剂进行试剂确认 | 必需 |
| URS003 | 可对不同项目实现联合检验，且可实现检测项目组合灵活拼板。 | 必需 |

- 5.2 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS004 | 工厂供电为380伏，50赫兹，3相电，配线方式为三相五线制。所有电路设计均依照中国标准。溶液无毒，对不锈钢无腐蚀。 | 必需 |
| URS005 | 环境温度：0～30℃。 | 必需 |
| URS006 | 环境湿度：湿度为30-80%。 | 必需 |

- 5.3 设备机械部分、系统和部件的要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 具有连续进样、连续进板和连续进试剂的工作模式；可以实现加样、洗板、孵育同时进行。 | 必需 |
| URS008 | 提供各单机之间的连接装置，将各台设备有机地连接成一套衔接自然、运行协调流畅、检验平衡的自动检验平台。 | 必需 |
| URS009 | 提供全线所需服务器与设备之间的长度足够的连接缆。 | 必需 |
| URS010 | 配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应有标识。 | 必需 |
| URS011 | 设备控制系统配有自动连续运行模式及检修点运行模式等控制方式。当正常检验时，启动自动连续运行模式，设备按正常模式生产；当检修或调试时，启动检修点动运行模式。 | 必需 |
| URS012 | 模块化设计：模块发生故障时，可由其他同型模块替代工作。全部模块由唯一的数据工作部管理，避免数据冲突。 | 必需 |
| URS013 | 全套设备必须是原包装且未经使用的全新设备。 | 必需 |
| URS014 | 连续进样、连续进板，立体交通式连续运行，不受批次限制。 | 必需 |
| URS015 | 单台设备同时实验的微孔板数≥25块 | 必需 |
| URS016 | ≥2个工作舱运行。 | 期望 |
| URS017 | 工作台面微孔板位数≥25个。 | 必需 |
| URS018 | 加样原理采用气体置换原理。 | 必需 |
| URS019 | 加样精度：CV≤5.0%（10μL时）； CV≤2.0%（100μL时）。 | 必需 |
| URS020 | 加样量范围：5－1000ul，分辨率0.1μL。 | 期望 |
| URS021 | 独立加样通道≥8个，每个加样通道可独立控制，每个通道都可单独针对液体的类型与体积的变化而设置优化的移液参数，一次性加样针（要求以96支/板方式包装完整无需人工现场包装）。 | 期望 |
| URS022 | 任意2加样针Y轴间距9～300mm可调 | 期望 |
| URS023 | 每根针均具备独立的压力式感应功能，可鉴别液面、凝块等，移液过程带压力监测，可实时报警并给出相应处理提示。 | 必需 |
| URS024 | 加样针分配模式：多项分配和多次分配，每个移液通道独立控制，某个通道损坏时，其它通道的使用不受影响，只需在软件中设置即可。 | 必需 |
| URS025 | 稀释处理通过程序编辑实现样本预稀释。 | 必需 |
| URS026 | 全程一律采用一次性加样吸头，加样针规格：1000μL规格。 | 期望 |
| URS027 | 条形识别系统配置有主动式扫描，水平、垂直均可扫描；可识别样品、试剂、质控和微孔板的条码扫描器；扫描速度效率高。样本具有条码识别、试管扫描及样品管位置多种识别方式。 | 期望 |
| URS028 | 原始试管可适用16mm、13mm、10mm多种试管。 | 必需 |
| URS029 | 温控范围和准确度：温度至少包含25℃、37℃、50℃ | 必需 |
| URS030 | (37℃/46℃校准准确度+/-0.5℃，整板准确度+/-1.0℃)。 | 必需 |
| URS031 | 孵育器可设置不同温度，配振荡功能，每个封闭孵育位可独立控温，采用循环热气浴式加热，以达到最佳的温度分布和避光孵育。 | 必需 |
| URS032 | 洗板程序可依据参数灵活编程，如洗液吸打参数、洗液吸取模式、浸泡时间、洗板次数可自定义等。 | 必需 |
| URS033 | 独立洗板机≥4台。 | 期望 |
| URS034 | 洗板头≥4个，洗板残液量≤1μL/孔，确保稳定的洗板质量，提供所投标产品的CFDA注册检验报告。 | 期望 |
| URS035 | 系统液、洗液瓶、废液瓶实时监测并报警，监测方式为称重方式；洗针和管路实时压力监测并报警。 | 必需 |
| URS036 | ≥8个洗液瓶，每个容量≥4L，应采取层叠陈列方式摆放，摆放在专用的多层收纳架中。 | 期望 |
| URS037 | 酶标板传递系统：具有抓板传感器，遗失及位置错误自动报警。 | 必需 |
| URS038 | 滤光片数量≥4个，波长至少包括405nm、450nm、492nm、630nm。 | 必需 |
| URS039 | 测量范围至少包含0-1.000OD。 | 必需 |
| URS040 | 分辨率：≤0.001OD。 | 必需 |
| URS041 | 测量速度：单、双波长≤8秒/板。 | 必需 |
| URS042 | 配备整机控制软件、洗板模块控制软件、数据分析软件。采用先进的原厂开发的操作软件。可以提供标准文件格式，与实验室信息系统无缝连接，并支持与系统双向通讯，自动判断复检样本及复检项目，自动完成多孔或双孔复检，无需手工操作。 | 必需 |
| URS043 | 所有输入和输出文件授予电子签名，并且实验设置可被冻结，以防未经授权的更改，用户的不同权限的等级管理≥3个。 | 必需 |
| URS044 | 具有多级用户管理权限、全试验过程监控、电子记录和电子签名等的电子安全措施；硬件防护具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面；具有声光双重报警系统，仪器工作平台带LED工作状态指示灯。 | 必需 |
| URS045 | 具有审计追踪功能，审计追踪详细记录应有相应的格式导出，方便查看及存档，同时审计追踪不应被任何权限关闭；系统能自动备份检验数据；已备份数据可以重现。 | 必需 |
| URS046 | 设备停电时软件中已记录的数据不会丢失，恢复供电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常方可继续运行。 | 必需 |
| URS047 | 图形向导式操作，具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程。 | 必需 |
| URS048 | 应当明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限，并接受相应的使用和管理培训。 | 必需 |
| URS049 | 系统应当安装在适当的位置，以防止外来因素干扰。 | 必需 |
| URS050 | 关键系统应当有详细阐述的文件（必要时，要有图纸），并须及时更新。此文件应当详细描述系统的工作原理、目的、安全措施和适用范围、计算机运行方式的主要特征，以及如何与其他系统和程序对接。 | 必需 |
| URS051 | 只有经许可的人员才能进入和使用系统。企业应当采取适当的方式杜绝未经许可的人员进入和使用系统。 | 期望 |
| URS052 | 计算机化系统应当记录输入或确认关键数据人员的身份。只有经授权人员，方可修改已输入的数据。 | 必需 |

- 5.4 电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS053 | 兼具高通量和自动化，平台开放、ELISA实验所有通用步骤自动化，包括样本条码扫描、样本分配、样本预稀释、移液、孵育、洗涤判读及实验结果的自动生成。 | 必需 |
| URS054 | 自动化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。 | 必需 |

- 5.5 清洗消毒要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS055 | 机身均应为易清洁、不生锈、抗腐蚀的材料，能耐受常用消毒剂的清洁消毒。 | 必需 |

- 5.6 EHS要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS056 | 最大工作噪声不得大于60db。 | 必需 |
| URS057 | 材质不易腐蚀。 | 必需 |
| URS058 | 应具备必要的防漏电保护以确保操作人员安全。 | 必需 |
| URS059 | 设备电气箱应独立设置，与机械室有效分离，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 | 必需 |
| URS060 | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，连接应平整光滑。 | 必需 |
| URS061 | 设备应安装有应急停止开关并安装在操作人附近。 | 必需 |

- 6．服务要求

- 6.1 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS062 | 使用软件提供原厂开发的中文或英文版面。若是英文版面，提供中英文对照版本的使用说明书。 | 必需 |
| URS063 | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word形式）。 | 必需 |
| URS064 | 所有的文件都符合中国的现行版GMP要求。 | 必需 |
| URS065 | 设备手册，手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。 | 必需 |
| URS066 | 对主要的零部件、易损件、规格件应在技术文件中列清明细及规格型号及供应商等信息，以方便备件订购。 | 必需 |
| URS067 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 | 必需 |
| URS068 | 工作站软件的详细信息，如软件的名称、日期和版本。 | 必需 |

- 6.2 备品零件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS069 | 每台设备应配有工业计算机和至少1600人份的样品架。 | 必需 |
| URS070 | 提供能满足两年正常动作要求的备品备件。 | 必需 |

- 6.3 FAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS071 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在FAT实施之前由需方修改和批准。 | 必需 |
| URS072 | FAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS073 | FAT由供方与需方技术人员在供方工厂进行，FAT完成后供交货。 | 必需 |

- 6.4 安装调试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS074 | 需方按URS文件标准制定试运行方案。 | 必需 |
| URS075 | 设备在安装调试后应对该设备进行试运行，供方应参加试运行全过程并对试运行发现的问题及时解决。试运行结果作为设备验收的依据。 | 必需 |
| URS076 | 供方应在URS确定后提供PQ方案由需方进行修改和批准。同时提供关于该设备有关计算机化系统验证的方案及技术支持。 | 必需 |
| URS077 | 供方应按需方批准的IQ和OQ方案进行相关的测试确认，并提交IQ和OQ报告。同时提供IQ/OQ验证方案中文版。 | 必需 |

- 6.5 SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS078 | 制造商按本技术文件中的要求编写测试方案。方案在SAT实施之前由需方审核和批准。 | 必需 |
| URS079 | SAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
| URS080 | SAT由供方与需方技术人员在需方工厂进行。 | 必需 |

- 6.6 培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS081 | 供方应负责对需方的相关人员（包括操作、生产管理人员、设备维修人员、QA验证人员等）进行培训，培训内容应包括设备操作、设备原理、设备维修及维护及验证等方面的内容，供方应提供相关的培训资料。 | 必需 |
| URS082 | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 |
| URS083 | 现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法。 | 必需 |

- 6.7 保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS084 | 设备自验收合格后至少一年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务或者可续保。 | 必需 |
| URS085 | 设备自验收合格日起保修12个月，供方需提供终身维护和每年一次的维护保养服务。解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在故障，使设备保持良好的工作状态。软件升级时，免费提供软件升级服务。 | 必需 |
| URS086 | 售后服务响应时间应在24小时内。 | 必需 |

- 6.8 其它要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS087 | 每台设备应配有可以满足设备正常运行的UPS不间断电源 | 必需 |
| URS088 | 额定使用寿命≥10年 | 期望 |

- 7. 修订历史

| 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、其它

1、全自动酶免仪用于深圳卫光生物制品股份有限公司实验室及公司下属单采血浆公司实验室，中标供应商将根据中标通知书要求分别与相应公司签订采购合同。

2、交货期：签订合同后45天。

3、付款方式（期望）：合同签订后，预付30%货款，设备正常运行并完成URS中所有需求后付60%货款；余款10%作为质保金，设备正常运行并完成URS中所有需求合格一年后付清。

4、售后服务承诺：提供售后服务承诺书、质保期。如乙方在质保期内未充分履行质保义务，甲方有权不予支付质保金。

5、提供设备配套耗材的清单及报价。